ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Код | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки | Диапазон | Расширенная неопределенность U (k = 2, P = 95 %) | Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1* | 26.51/99.013 | Напряжение постоянного тока | Вольтметры, комбинированные приборы, мультиметры | от 1·10-3 до 1000 В | 0,01 % | МК 12-3-01-2019 | ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск |
| 13.2* | 26.51/99.013 | Сила постоянного тока | Амперметры, комбинированные приборы, мультиметры | от 1·10-8 до 10 А | 0,02 % | МК 12-3-01-2019 | ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск |
| 13.3* | 26.51/99.013 | Сопротивление постоянному току | Омметры, комбинированные приборы, мультиметры | от 1·10-2 до 1·1010 Ом | 0,02 % | МК 12-3-01-2019 МК.БСС.001-2017 | ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск |
| 13.4* | 26.51/99.013 | Напряжение переменного тока | Вольтметры, комбинированные приборы, мультиметры | от 1·10-3 до 1·103 В от 10 до 1000 Гц | 0,05 % | МК 12-3-01-2019 | ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск |
| 13.5* | 26.51/99.013 | Сила переменного тока | Амперметры, комбинированные приборы, мультиметры | от 2,9·10-5 до 10 А от 10 до 1000 Гц | 0,2 % | МК 12-3-01-2019 | ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск |
| 13.6* | 26.51/99.013 | Электрическая емкость | Измерители электрической емкости, комбинированные приборы, мультиметры | от 1·10-4 до 100 мкФ от 40 до 1·103 Гц | 0,2 % | МК 12-3-01-2019 МК.БСС.001-2017 | ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск |
| 15.1* | 26.51/99.015 | Частота | Частотомеры в составе комбинированных приборов, мультиметр | от 20 до 2·106 Гц | 2·10-5 | МК 12-3-01-2019 | ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск |
| 15.2* | 26.51/99.015 | Частота | Анализаторы потоков | от 20 до 2·108 Гц | 1·10-6 | МК 12-01-2021 | ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск |
| 15.3 ** | 26.51/99.015 | Частота | Задающие генераторы системы тактовой синхронизации | 2,048 МГц; 10 МГц; 2,048 Мбит/с | 3,5∙10-12 | МК.МЦК 12-01-2025 | ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск |
| 15.4 ** | 26.51/99.015 | Фаза (ошибка временного интервала, TIE) | Задающие генераторы системы тактовой синхронизации | от 0 до 0,1·10-3 с (2,048 МГц;10 МГц; 2,048 Мбит/с) | 2·10-11 | МК.МЦК 12-01-2025 | ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск |
| 16.1* | 26.51/99.016 | Длительность импульсов воспроизводимого сигнала | Генераторы | от 1·10-9 до 10 с | 2·10-5 | МК 12-01-2021 | ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск |
| 16.2* | 26.51/99.016 | Амплитуда импульсов воспроизводимого сигнала | Генераторы | от 2·10-3 до 5 В | 1 % | МК 12-01-2021 | ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск |
| 16.3* | 26.51/99.016 | Длительность фронта и среза импульса | Генераторы | >400 пс | 3 % | МК 12-01-2021 | ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск |
| 16.4* | 26.51/99.016 | Амплитуда прямоугольного сигнала | Осциллографы | от 3·10-5 до 100 В от 0 до 3·108 Гц | 3% | МК 12/3-01-2013 | ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск |
| 16.5* | 26.51/99.016 | Временные метки | Осциллографы, измерители длительности, рефлектометры | от 2·10-9 до 500 с | 5·10-6 | МК 12/3-01-2013 | ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск |
| 16.6* | 26.51/99.016 | Уровень электрического сигнала | Анализаторы потоков | от 0 до минус 50 дБ | 0,7 дБ | МК 12-01-2021 | ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск |
| 16.7* | 26.51/99.016 | Фазовое дрожание | Анализаторы потоков | от 0,002 до 64 ЕИ от 10 до 5·106 Гц | 3 % | МК 12-01-2021 | ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск |
| 16.8* | 26.51/99.016 | Фазовое дрожание | Генераторы потоков | от 0,002 до 64 ЕИ от 10 до 5·106 Гц | 1 % | МК 12-01-2021 | ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск |
| 16.9* | 26.51/99.016 | Длина распространения сигнала в световоде | Рефлектометры оптические | от 0 до 500 км длины волн: 850, 1300, 1310, 1383, 1490, 1550, 1625 нм | 0,2+0,5·10-5 L | МК 12-3-02-2018 | ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск |
| 16.10* | 26.51/99.016 | Ослабление оптического излучения | Рефлектометры оптические | 0 дБ и более длины волн: 850, 1300, 1310, 1383, 1490, 1550, 1625 нм | 0,02 дБ/дБ | МК 12-3-02-2018 | ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск |
| 16.11* | 26.51/99.016 | Средняя мощность оптического излучения | Измерители оптической мощности; источники оптического излучения | от 1·10-11 до 1·10-2 Вт длины волн: 850, 1310, 1490, 1550, 1625 нм | 1,5 % | МК 12-3-01-2018 МК 12-01-2021 | ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск |
| 16.12* | 26.51/99.016 | Неравномерность амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) | Осциллографы | 3·10-5 до 100 В от 0 до 3·108 Гц | 3 % | МК 12/3-01-2013 | ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск |
| 16.13* | 26.51/99.016 | Затухание | Анализаторы кабельных сетей | от минус 65 до 0 дБ от 1 МГц до 900 МГц | 0,5 дБ | МК 12-01-2024 | ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск |
| 16.14* | 26.51/99.016 | Время распространения сигнала по кабелю | Анализаторы кабельных сетей | от 0 до 100 нс от 0 до 200 нс от 0 до 300 нс от 0 до 400 нс от 0 до 500 нс | 1,3 нс | МК 12-01-2024 | ул. Захарова, 55, 220088, г. Минск |