ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Код | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки | Диапазон | Расширенная неопределен-ность U (k = 2, P = 95 %) | Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1* | 26.51/99.004 | Давление | Преобразователи давления, перепада давления измерительные (датчики) с унифицированным электрическим токовым выходным сигналом постоянного тока | Входной сигнал: от 0 до 60 МПа; Выходной сигнал: от 4 до 20 мА, от 0 до 20 мА, от 0 до 5 мА | 0,05 % | МК.ВТ.160-2015 | 211441, г. Новополоцк, Витебская область |
|  |  |  |  | Входной сигнал: от 0 до 2,5 кПа; Выходной сигнал: от 4 до 20 мА, от 0 до 20 мА, от 0 до 5 мА | 0,08 % |  |  |
|  |  |  |  | Входной сигнал: от 0 до 1 кПа; Выходной сигнал: от 4 до 20 мА, от 0 до 20 мА, от 0 до 5 мА | 0,20 % |  |  |
| 4.2* | 26.51/99.004 | Разрежение | Преобразователи разрежения измерительные (датчики) с унифицированным электрическим токовым выходным сигналом постоянного тока | Входной сигнал: от минус 1,0 до 0 кПа; Выходной сигнал: от 4 до 20 мА, от 0 до 20 мА, от 0 до 5 мА | 0,20 % | МК.ВТ.160-2015 | 211441, г. Новополоцк, Витебская область |
|  |  |  |  | Входной сигнал: от минус 2,5 до 0 кПа; Выходной сигнал: от 4 до 20 мА, от 0 до 20 мА, от 0 до 5 мА | 0,08 % |  |  |
|  |  |  |  | Входной сигнал: от минус 0,1 до 0 МПа; Выходной сигнал: от 4 до 20 мА, от 0 до 20 мА, от 0 до 5 мА | 0,05 % |  |  |
| 6.1** | 26.51/99.006 | Виброускорение | Системы контроля вибрации: каналы измерения виброускорения | Диапазон измерений: от 0 до 196 м/с² в диапазоне частот от 20 до 4000 Гц | 2,2 % | МРП МК 51 12.405-2015 | 211441, г. Новополоцк, Витебская область |
| 6.2** | 26.51/99.006 | Виброскорость | Системы контроля вибрации: каналы измерения виброскорости | Диапазон измерений: от 0 до 20 мм/с в диапазоне частот от 20 до 1000 Гц | 2,2 % | МРП МК 51 12.405-2015 | 211441, г. Новополоцк, Витебская область |
| 6.3** | 26.51/99.006 | Виброперемещение | Системы контроля вибрации: каналы измерения радиального виброперемещения | Диапазон измерений: от 0 до 200 мкм в диапазоне частот от 30 до 500 Гц | 2,2 % | МРП МК 51 12.405-2015 | 211441, г. Новополоцк, Витебская область |
| 6.4** | 26.51/99.006 | Виброперемещение | Системы контроля вибрации: каналы измерения осевого сдвига | Диапазон измерений: от минус 1 до 1 мм | 0,017 мм | МРП МК 51 12.405-2015 | 211441, г. Новополоцк, Витебская область |
| 6.5** | 26.51/99.006 | Виброскорость | Преобразователи измерительные виброскорости | Диапазон измерений: от 0,4 до 690 мм/с в диапазоне частот от 5 до 50 Гц | 2,8 % | МК 03-2015 | 211441, г. Новополоцк, Витебская область |
|  |  |  |  | Диапазон измерений: от 0,4 до 690 мм/с в диапазоне частот от 50 до 5000 Гц | 2,3 % |  |  |
| 6.6** | 26.51/99.006 | Виброскорость | Пьезоэлектрические датчики вибрации | Диапазон измерений: от 0 до 20 мм/с в диапазоне частот от 3 до 5 Гц, выход от 4 до 20 мА | 4,0 % | МК 04-2016 | 211441, г. Новополоцк, Витебская область |
|  |  |  |  | Диапазон измерений: от 0 до 20 мм/с в диапазоне частот от 5 до 50 Гц, выход от 4 до 20 мА | 2,8 % |  |  |
|  |  |  |  | Диапазон измерений: от 0 до 20 мм/с в диапазоне частот от 50 до 1000 Гц, выход от 4 до 20 мА | 2,3 % |  |  |
| 6.7** | 26.51/99.006 | Виброускорение | Преобразователи измерительные виброускорения | Диапазон измерений: от 0,2 до 345 м/с² в диапазоне частот от 2 до 5 Гц | 3,4 % | МК 03-2015 | 211441, г. Новополоцк, Витебская область |
|  |  |  |  | Диапазон измерений: от 0,2 до 345 м/с² в диапазоне частот от 5 до 50 Гц | 2,3 % |  |  |
|  |  |  |  | Диапазон измерений: от 0,2 до 345 м/с² в диапазоне частот от 50 до 5000 Гц | 1,7 % |  |  |
|  |  |  |  | Диапазон измерений: от 0,2 до 345 м/с² в диапазоне частот от 5000 до 15000 Гц | 5,7 % |  |  |