|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.0518 |  |
|  | от 01.02.1999 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 4 листах |  |
|  | редакция 04 |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 13 июня 2025 года лаборатории электрофизических измерений и аэродинамических испытаний республиканского испытательного центра Открытого акционерного общества «Беллифт» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пер. Велосипедный, 5, 220033, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Электроустановки до 1000 В, в том числе аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии, электрическое оборудование лифтов, электродвигатели переменного тока напряжением до 1000 В, трансформаторы напряжением до 1000 В, переносные электроприемники | 27.11/ 22.000 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.40/ 22.000 27.90/ 22.000 28.22/ 22.000 28.49/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, п. Б.27.1, п. Б.30.1, п. Б.7.2, п. Б.8.3, п. 6.7.2.16 | МВИ МН 781-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1** | Заземляющие устройства | 27.11/ 22.000 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.40/ 22.000 27.90/ 22.000 28.22/ 22.000 28.49/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023, п. Б.29.2, п. 6.7.3.13 ТКП 339-2022, п. 4.4.28.2 | МВИ МН 779-2009 |
| 2.2** |  |  | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2023, п. Б.29.4 ТКП 339-2022, п. 4.4.28.6 | МВИ МН 3381-2010 |
| 2.3** |  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023, п. Б.29.8 п. 6.7.3.13 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3 ТКП 339-2022, п. 4.4.28.5 | МВИ МН 3383-2014 |
| 3.1** | Плиты бытовые стационарные | 27.51/ 22.000 | Сопротивление изоляции бытовых стационарных электроплит и электрического потенциала корпуса включенных бытовых стационарных электроплит относительно заземленного сантехнического оборудования | ТКП 181-2023 п.6.11.4 | МВИ МН 930-2016 |
| 4.1* | Перчатки, галоши электроизолирующие | 22.19/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением | Эксплуатационная документация и (или) фактические значения | МВИ МН 5464-2016 |
| 4.2* |  | 22.19/ 29.113 | Ток, протекающий через изделие | Эксплуатационная документация и (или) фактические значения | МВИ МН 5464-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Определение напряжения индикации | Эксплуатационная документация и (или) фактические значения | МВИ МН 5464-2016 |
| 5.2* |  | 26.51/ 29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением | Эксплуатационная документация и (или)ТКП 290-2023 п. 10.5.8, п.10.5.9 приложение Ж.1 | МВИ МН 5464-2016 |
| 5.3* |  | 26.51/ 29.113 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении | Эксплуатационная документация и (или)ТКП 290-2023 п. 10.5.8, п.10.5.9 приложение Ж.1 | МВИ МН 5464-2016 |
| 5.4* |  | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением | Эксплуатационная документация и (или)ТКП 290-2023 п. 10.5.8, п.10.5.9 приложение Ж.1 | МВИ МН 5464-2016 |
| 6.1* | Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением | Эксплуатационная документация и (или) ТКП 290-2023 п. 10.12.1, п.10.12.2 приложение Ж.1 | МВИ МН 5464-2016 |
| 7.1* | Клещи электроизолирующие до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением | Эксплуатационная документация и (или) ТКП 290-2023 п. 10.3.1, п.10.3.2 приложение Ж.1 | МВИ МН 5464-2016 |
| 8.1* | Клещи электроизмерительные до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением | Эксплуатационная документация и (или) ТКП 290-2023 п. 10.4.1, п.10.4.2 приложение Ж.1 | МВИ МН 5464-2016 |
| 9.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением воздушных потоков) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические испытания: - скорость потока; - расход воздуха; - давление; - потери полного давления; -коэффициент потерь давления; - давление вентилятора. | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 10.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические испытания: - скорость потока, м/с; - расход воздуха, м3/ч; - количество удаляемого воздуха, м3/ч. | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79; СТБ 2021-2009, приложение К |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11.1** | Здания и сооружения (Системы противодымной Защиты) | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны | НПБ 23-2010 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | НПБ 23-2010 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 11.2** |  | 100.13/ 23.000 | Расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации. |  |  |
| 11.3** |  | 100.13/ 23.000 | Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах |  |  |
| 11.4** |  | 100.13/ 23.000 | Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации |  |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева