НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ».

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0232 от 18.05.2009 на бланке №__________ на 5 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 12 июля 2024 года

лаборатории метрологии

Республиканского дочернего торгового унитарного

предприятия «Медтехника» г. Барановичи

| № п/п | Код (наимено-вание) вида работ 1-первичная поверка, 2-последу-ющая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Брестская, 238б, 225406 г. Барановичи, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 2.1** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Весы медицинские механические и электронные | от 0,05 до 150 кг | класс точности средний ГОСТ 29329-92 |
| 4.1** | 1; 2 | 26.51/ 99.004 26.51/ 99.005 | Манометры с сигнализирующими устройствами (манометры электроконтактные) | от минус 0,1 до 2,5 МПа | кл.т.1,0 - 4,0 |
| 4.2** | 1; 2 | 26.51/ 99.004 26.51/ 99.005 | Манометры показывающие | от минус 0,1 до 2,5 МПа | кл.т.1,0 - 4,0 |
| 4.3** | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Приборы для измерения артериального давления | Диапазон измере-ния значений давления воздуха: от 0 до 300 мм рт.ст. Измерение частоты пульса в точках: 40; 60; 80; 120; 160; 180; 200 мин-1 | ± 3 мм рт.ст. ± 5 % |
| 7.1* | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Дозаторы шприцевые, пипеточные, автоматические поршневые, бутылочные | Объем дозирования: от 2 мкл до 100 мл | ± 1 % |
| 11.1** | 2 | 26.51/99.011 | Денситометры | Спектральный диапазон: от 400 до 800 нм Диапазон измере-ния оптической плотности: от 0 до 0,3 Б от 0,3 до 1 Б от 1 до 2 Б | ∆ = ± 0,01 Б ∆ = ± 0,025 Б ∆ = ± 0,08 Б |
| 11.2** | 2 | 26.51/ 99.011 | Аппараты лазерные терапевтические | Выходная мощ-ность лазерного излучения: от 10-6 до 10-1 Вт | ± 6,5 % |
| 11.3** | 2 | 26.51/99.011 | Анализаторы агрегации тромбоцитов | Коэффициент пропускания, Т: от 1 % до 5 % от 5 % до 100 % | ∆ = ± 1,0 % Т ∆ = ± 1,5 % Т |
| 11.4** | 2 | 26.51/ 99.011 | Анализаторы биохимические Скрин Мастер Плюс | Спектральный диапазон: от 340 до 700 нм Диапазон измерения оптической плотности: от 0 до 2,0 Б | γ = ± 2 % |
| 11.5** | 2 | 26.51/ 99.011 | Турбидиметрические гемокоагулометры Гемокоагулометры 4-канальные | Диапазон измере-ния времени: от 5 до 600 с Коэффициент пропускания, Т: от 1 % до 100 % Диапазон измерения времени: от 5 до 600 с Коэффициент пропускания, Т: от 1,0 % до 10,0 % от 10,0 % до 100,0 % | ∆ = ± 0,2 с ∆ = ± 2 % Т ∆ = ± 1 с ∆ = ± 1 % Т ∆ = ± 1,5 % Т |
| 11.6** | 2 | 26.51/99.011 | Спектрофотометры | Спектральный диапазон: от 325 до 999 нм Диапазон измерения оптической плотности: от 0 до 0,3 Б от 0,3 до 1 Б от 1,0 до 2,0 Б от 2,0 до 3,0 Б | ∆ = ± 2 нм ∆ = ± 0,01 Б ∆ = ± 0,02 Б ∆ = ± 0,06 Б ∆ = ± 0,15 Б |
| 11.7** | 2 | 26.51/99.011 | Фотометры Фотометры автоматизированные | Спектральный диапазон: от 190 до 1000 нм Диапазон измерения оптической плотности: от минус 0,5 до 2,5 Б | ∆ = ± 2 нм от ± 0,015 до ± 0,15 Б |
| 11.8** | 2 | 26.51/99.011 | Фотометры фотоэлектрические | Спектральный диапазон: от 315 до 990 нм Коэффициент пропускания, Т : от 0,1 % до 100 % | ± 3 нм ∆ = ± 0,5 % Т |
| 11.9** | 2 | 26.51/99.011 | Колориметры фотоэлектрические ФЭК-56М, ФЭК-56, КФК, КФК-2, КФК-2МП, ФЭК-60, ФЭК-М | Коэффициент пропускания, Т: от 5 % до 100 % | ∆ = ± 1 % Т |
| 25.1** | 2 | 26.51/99.025 | Аппараты для гальванизации | от 0,1 до 50 мА | ± 10 % |
| 25.2** | 2 | 26.51/99.025 | Регистраторы медицинские Кардиорегистраторы, Электрокардиорегистра-торы | Диапазон частот: от 0 до 150 Гц Диапазон измеряемых напряжений: от 0,03 до 5,0 мВ | ± 10 % ± 7 % |
| 25.3** | 2 | 26.51/99.025 | Электрокардиографы | Напряжение переменного тока: от 0,03 до 5,0 мВ Интервалы времени: от 0,002 до 2 с Диапазон частот: от 0,05 до 150 Гц | ± 5 % и более ± 1 % до минус 30 % от плюс 5 % |
| 25.4** | 2 | 26.51/99.025 | Мониторы медицинские, системы мониторирования пациента | Диапазон входных напряжений: от 0,03 до 5,00 мВ от 0,1 до 0,5 мВ от 0,5 до 4,0 мВ Чувствительность: 5; 10; 20 Диапазон измере-ния частоты сердечных сокращений: от 10 до 360 уд/мин Диапазон измере-ния давления: от 0 до 300 мм рт.ст. Диапазон измере-ния температуры: от 0 ˚С до 50 ˚С Диапазон измерения SрО2: от 50 % до 100 % Частота дыхания от 0 до 150 вдох/мин | ± 15 % ± 7 % ± 5 % ± 5 % ∆ = ± 1 уд/мин ∆ = ± 3 мм рт.ст. ∆ = ± 0,1 ˚С ∆ = ± 1 % ∆= ± 1 вдох/мин |
| 25.5** | 2 | 26.51/99.025 | Пульсоксиметры | Частота пульса: от 15 до 300 уд/мин Диапазон измерения SрО2: от 50 % до 100 % | ∆ = ± 1 % ∆ = ± 1 % |
| 25.6** | 2 | 26.51/99.025 | Реопреобразователи с цифровым выходом РПЦ2-02 (Импекард) | Частота зондирую-щего тока: от 38,5 кГц до 41,7 кГц | ± 1 % |
| 25.7** | 2 | 26.51/99.025 | Низкочастотная электротерапевтическая аппаратура | Частота следова-ния импульсов: от 0,005 до 3 кГц Несущая частота: от 2 до 5 кГц | ± 20 % ± 10 % |
| 25.8** | 2 | 26.51/99.025 | Велоэргометры | Сила постоянного тока: от 10 до 1000 мА Частота вращения: от 20 до 120 об/мин Частота сердечных сокращений: от 40 до 240 уд/мин | ± 10 % ∆ = ± 2 об/мин ∆ = ± 2 уд/мин |
| 25.9** | 2 | 26.51/99.025 | Аппараты УВЧ-терапии | Рабочая частота: от 27 до 300 МГц Выходная мощность: от 0,8 до 350 Вт Рабочая частота: от 300 до 2500 МГц Выходная мощность: от 2,5 до 25 Вт | ± 0,05% ± 30% ± 1 % ± 30% |
| 25.10** | 2 | 26.51/99.025 | Аппараты ультразвуковые терапевтические | Частота ультразвуковых колебаний: от 0,88 до 5,28 МГц Интенсивность ультразвуковых колебаний: от 0,05 до 1 Вт/см2 | ± 0,03 % ± 17 % |
| 25.11** | 2 | 26.51/99.025 | Аппараты электрохирургические высокочастотные | Рабочая частота: 440 кГц; 1760 кГц | ± 2 % |

Примечание:

* Лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории.

** Лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами.

*** Лабораторная деятельность осуществляется только за пределами лаборатории.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных