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области аккредитации

	№
п/п
	Виды поверки:
1 – первичная поверка;
2 – последующая поверка
	Средства измерений
	Место(а) осуществления деятельности

	
	
	код области деятельности
	наименование 
средства измерений
	наилучшие метрологические характеристики поверяемых средств измерений
	

	
	
	
	
	пределы, диапазоны, номинальные значения
	класс точности, разряд, погрешность
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	13.1*
	1; 2
	26.51/99.013
	Комплекс измерительный ЦВ8535
	Входные сигналы:
(0 – 5) А
(0 – 2,5) В
(0 – 450) В
переменного тока
	Для силы тока
 = ±0,25 %
Для напряжения
 = ±0,1 %

	ул. Зеньковой,1,
210001,
г.Витебск

	13.2*
	1; 2
	26.51/99.013
	Преобразователи измерительные напряжения обратной последовательности фаз ЭП8565
	Входной сигнал:
(0 – 100 – 130) В трехфазный переменный ток
Выходной сигнал:
(0 – 5 – 6,5) мА
переменного тока.
	 = ±1,0 %

	




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	13.3*
	1; 2
	26.51/99.013
	Устройства 
измерительные ЦП8501
	(-5 – 0 – 5) мА
(-600 – 0 – 600) В
(-10 – 0 – 10) A
(4 – 20 мА)
постоянного тока
(0 – 10) A
(0 – 600) В 
переменного тока
(45 – 55) Гц
Выходной сигнал:
(-5 – 0 – 5) мА
(4 – 20) мА
(0 – 5) мА
(0 – 10) В
постоянного тока
	Для напряжения и силы тока
 = ±0,5 %
Для частоты
 = ±0,05 %

	ул. Зеньковой,1,
210001,
г.Витебск

	13.4*
	1; 2
	26.51/99.013
	Устройства 
измерительные ЦП8506
	Входной сигнал:
(0 – 5) А
(0 – 480) В
переменного тока
Выходной сигнал:
(-5 – 0 – 5) мА
(0 – 5) мА
(4 – 20) мА
(0 – 20) мА
постоянного тока
	 = ±0,5 %

	




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	13.5*
	1; 2
	26.51/99.013
	Преобразователи измерительные цифровые
ЦП8507
	Входной сигнал:
(0 – 5) А
(0 – 500) В
переменного тока;
(-3464 – 0 – 3464) 
(Вт, Вар)
(0 – 3464) В·А активная, реактивная и полная мощность; 
(45 – 55) Гц 
Выходной сигнал:
(-5 – 0 – 5) мА
(4 – 20) мА
постоянного тока;
импульсные выходы
	Для мощности, напряжения и силы тока
 = ±0,2 %
Для частоты
 = ±0,05 %
кл.т. 0,2S для активной энергии
кл.т. 1 для реактивной энергии
	ул. Зеньковой,1,
210001,
г.Витебск

	13.6*
	1; 2
	26.51/99.013
	Измерители частоты и температуры
	Входной сигнал:
(45 – 55) Гц
( -50 – 600) °С
Выходной сигнал:
(0 – 5) мА
(-5 – 0 – 5) мА 
(4 – 20) мА 
постоянного тока
	Для частоты
 = ±0,05 %
Для температуры
 = ±1,0 %

	

	13.7*
	1; 2
	26.51/99.013
	Вольтметры 
переменного тока
	(0 – 700) В
(50 – 1000) Гц
	кл.т. 0,1
	




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	13.8*
	1; 2
	26.51/99.013
	Амперметры 
переменного тока
	(0 – 10) А
(50 – 1000) Гц
	кл.т. 0,1
	ул. Зеньковой,1,
210001,
г.Витебск

	13.9*
	1; 2
	26.51/99.013
	Преобразователи измерительные
	Входной сигнал:
(-3464 – 0 – 3464) 
(Вт, Вар)
(45 – 55) Гц
(0 – 300) А
(0 – 600) В
переменного тока
(-1000 – 0 – 1000) В
(-5 – 0 – 5) мА
(4 – 20 мА)
(0 – 20 мА)
(-300 – 0 – 300) мВ
постоянного тока
Выходной сигнал:
(-5 – 0 – 5) мА
(4 – 20) мА
(0 – 20) мА
(0 – 10) В
постоянного тока
(0 – 5 – 200) мА
переменного тока
	Для частоты
 = ±0,05 %
Для мощности, напряжения и силы тока
 = ±0,2 %
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