Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.3.0.0003

от « 03 » мая 1994 года

на бланке № __________

на 9 листах

Область аккредитации от 03 июля 2014 года

отдела метрологии и измерительной техники

Филиала «Сервисный центр» Производственно - торгового республиканского

унитарного предприятия «БЕЛМЕДТЕХНИКА»

| № п/п | Код /наименование вида работ 1-первичная поверка 2-последующая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код | Наименование /тип средств измерений | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1; 2 |  | 01.00.00.00-012 | Офтальмометры | Радиус кривизны: от 5 до 11,8 мм |  | + 0,05 мм |
| 2. | 1; 2 |  | 04.00.00.00-009 | Манометры электроконтактные Манометры кислородные | ( 0 – 60 ) МПа ( 0 – 60 ) МПа |  | кл.т.1,0; 1,5; 2,5; 4,0 кл.т. 1,5; 2,5; 4,0 |
| 3. | 1; 2 |  | 04.01.01.01-010 | Манометры, мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений для манометров: 0,06; 0,1; 0,16; 0,25 МПа для мановакуумметров: 0,15; 0,3 МПа |  | кл.т.1,0; 1,5 |
| 4. | 1; 2 |  | 04.01.01.01-090 | Манометры, мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений для манометров: 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0 МПа для мановакуумметров: 0,9; 1,5; 2,4 МПа |  | к.т.1,0 ; 1,5 |
| 5. | 1; 2 |  | 04.01.01.01-100 | Манометры, мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений для манометров: 0,4; 0,6 МПа для мановакуумметров: 0,5 МПа |  | к.т.1,0; 1,5 |
| 6. | 1; 2 |  | 04.01.01.01-280 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений: 10; 16; 25; 40; 60 МПа |  | к.т.1,0; 1,5 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 7. |  | 1; 2 | 04.01.01.01-460 | Манометры, мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений для манометров: 0,06; 0,1; 0,16; 0,25 МПа, для мановакуумметров: 0,15; 0,3 МПа |  | кл.т. 2,5; 4,0 |
| 8. |  | 1; 2 | 04.01.01.01-500 | Манометры, мановакууметры показывающие | Верхний предел измерений для манометров: 0,4; 0,6 МПа для мановакуумметров: 0,5 МПа |  | кл.т. 2,5; 4,0 |
| 9. |  | 1; 2 | 04.01.01.01-540 | Манометры, мановакууметры показывающие | Верхний предел измерений для манометров: 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0 МПа для мановакуумметров: 0,9; 1,5; 2,4 МПа |  | кл.т. 2,5; 4,0 |
| 10. |  | 1; 2 | 04.01.01.01-580 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений: 10; 16; 25; 40; 60 МПа |  | кл.т. 2,5; 4,0 |
| 11. |  | 1; 2 | 04.01.01.01-590 | Манометры самопишущие, показывающие и самопишущие | Верхний предел измерений: 10; 16; 25; 40; 60 МПа |  | кл.т. 2,5; 4,0 |
| 12. |  | 1; 2 | 04.01.01.02-040 | Приборы для измерения артериального давления всех типов | 260 мм рт. ст. 300 мм рт. ст. |  |  3 мм рт. ст.  4 мм рт. ст. |
| 13. |  | 1; 2 | 04.01.01.02-040 | Мониторы суточного автоматического измерения артериального давления и частоты пульса | от 20 до 280 мм рт. ст. |  |  3 мм рт. ст. |
| 14. |  | 1; 2 | 04.01.01.03-010 | Вакуумметры показывающие | Верхний предел измерений: -0,1; -0,06 МПа |  | кл.т. 1,0; 1,5(1,6) |
| 15. |  | 1; 2 | 04.01.01.03-020 | Вакуумметры показывающие | Верхний предел измерений: -0,1; -0,06 МПа |  | кл.т. 2,5; 4,0 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 16. |  | 1; 2 | 07.00.00.00-005 | Дозаторы шприцевые, пипеточные, автоматические поршневые Дозаторы бутылочные Бюретки цифровые Дозаторы лекарственных веществ Насосы инфузионные |  | Диапазон дозируемых объемов: от 2 мкл до 200 мл от 0,05 до 100 мл от 2,5 до 25 мл от 5 до 50 мл Максимальный объем дозирования: 1000 мл Максимальный объем дозирования: 9999 мл | +0,6% и более +0,5% и более + 0,07% и более + 0,06% и более + 10 % + 5% |
| 17. |  | 1; 2 | 09.00.00.00-001 | Аспираторы для отбора проб воздуха мод. 822 |  | Диапазон измерения скорости прохождения воздуха: ( 1 – 20 ) л/мин ( 0,1 - 1,0 ) л/мин | ± 5 % ± 7 % |
| 18. |  | 1; 2 | 11.00.00.00-011 | Денситометры |  | Спектральный диапазон: ( 400 – 800 ) нм диапазон измерения оптической плотности: ( 0 – 0,3 ) Б ( 0,3 – 1 ) Б ( 1 – 2 ) Б |  0,01 Б  0,025 Б  0,08 Б |
| 19. |  | 1; 2 | 11.00.00.00-017 | Анализаторы биохимические полуавтоматические Clima MC - 15 |  | Спектральный диапазон от 340 до 630 нм Диапазон измерения оптической плотности: от 0 до 0,4 Б от 0,4 до 2,0 Б | + 0,02 Б + 5 % |
| 20. |  | 1; 2 | 11.00.00.00-017 | Анализаторы биохимические BS - 200; BS - 300 |  | Спектральный диапазон: от 340 до 700 нм Диапазон измерения оптической плотности: от 0 до 1 Б от 0 до 1,5 Б | + 0,03 Б + 10 % |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 21. |  | 1; 2 | 11.00.00.00-017 | Анализаторы агрегации тромбоцитов |  | Коэффициент пропускания: ( 1 – 5 ) % ( 5 – 100 )% | абсолютная погрешность:  1 %  1,5 % |
| 22. |  | 1; 2 | 11.00.00.00-017 | Анализаторы биохимические Скрин Мастер Плюс |  | Спектральный диапазон: ( 340 – 700 ) нм диапазон измерения оптической плотности: ( 0 – 2 ) Б |  =  2% |
| 23. |  | 1; 2 | 11.00.00.00-018 | Турбидиметричекие гемокоагулометры |  | Диапазон измерения времени: ( 5 – 600 ) с коэффициент пропускания: ( 5 – 100 ) % |  0,2 с  2 % |
| 24. |  | 1; 2 | 11.00.00.00-018 | Гемокоагулометры 4-х канальные |  | Диапазон измерения времени: ( 5 – 600 ) с коэффициент пропускания: ( 1,0 – 10,0 ) % ( 10,0 - 100,0 ) % |  1 с  1 %  1,5 % |
| 25. |  | 1; 2 | 11.01.02.05-010 | Спектрофотометры PV 1251 (А, В, С) |  | Спектральный диапазон: ( 325 – 999 ) нм диапазон измерения оптической плотности: ( 0 – 0,3 ) Б ( 0,3 – 1 ) Б ( 1,0 – 2,0 ) Б |  2 нм абсолютная погрешность:  0,01 Б  0,02 Б  0,06 Б |
| 26. |  | 1; 2 | 11.01.02.05-010 | Фотометры РМ 2111 |  | Спектральный диапазон: ( 340 – 850 ) нм диапазон измерения оптической плотности: от 0 до 2,0 Б |  2 нм от  0,015 до  0,06 Б |
| 27. |  | 1; 2 | 11.01.02.05-010 | Фотометры автоматизированные РА 2600 |  | Спектральный диапазон: ( 340 – 850 ) нм диапазон измерения оптической плотности: от 0 до 2,0 Б | от  0,015 до  0,06 Б |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 28. |  | 1; 2 | 11.01.02.06-010 | Фотометры фотоэлектрические КФК-3 |  | Спектральный диапазон: ( 315 – 990 ) нм Коэффициент пропускания: ( 0,1 – 100 ) %; Оптическая плотность: ( 0 – 2 ) Б |  3 нм  0,5% (абс) |
| 29. |  | 1; 2 | 11.01.02.06-010 | Колориметры фотоэлектрические КФО, ФЭК-56М, КФК, ФЭК-56, КФК-2, КФК-2МП, ФЭК-60, ФЭК-М |  | Коэффициент пропускания: ( 5 – 100 ) % | ±( 1 - 1,5 ) % |
| 30. |  | 1, 2 | 11.01.02.07-010 | Билирубинометры |  | Диапазон измерения оптической плотности: от 0 до 0,8 Б | ∆D=( 0,005 + + 0,05 х Dэт) |
| 31. |  | 1, 2 | 11.01.02.07-020 | Анализатор АИФ |  | Спектральный диапазон от 340 до 690 нм Диапазон измерения оптической плотности: от 0 до 0,400 Б от 0,401 до 2,000 Б | + 0,010 Б + 2,5 % |
| 32. |  | 1, 2 | 11.02.02.05-030 | Фотометры универсальные Ф300 |  | Спектральный диапазон от 340 до 700 нм Диапазон измерения оптической плотности: от 0 до 0,400 Б от 0,401 до 2,000 Б | + 0,020 Б + 5,0 % |
| 33. |  | 1, 2 | 11.02.02.04-040 | Фотометры автоматические серий EL, ELx |  | Cпектральный диапазон от 380 до 900 нм Диапазон измерения оптической плотности: от 0 до 2 Б | +0,02 Б |
| 34. |  | 1; 2 | 13.00.00.00-032 | Преобразователи напряжение-сопротивление ПНС-011 |  | Диапазон постоянной составляющей сопротивления: ( 10 – 1000 ) Ом | кл.т. 2 |
| 35. |  | 1; 2 | 13.00.00.00-033 | Аппараты для гальванизации |  | ( 0 – 50 ) мА | ± 10 % |
| 36. |  | 1; 2 | 13.01.01.01-050 | Вольтметры постоянного тока |  | ( 75∙10-3 – 1000 ) В | кл.т. 1,0 - 4,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37. | 1; 2 | 13.01.01.01-130 | Делители напряжения | Коэффициент деления: 1:102; 1:104 | ± 2 % |
| 38 | 1; 2 | 13.01.01.01-170 | Вольтметры переменного тока | ( 10-4 – 1000 ) В, частота:(10 – 1000)Гц | кл.т. 1,0 - 4,0 |
| 39 | 1; 2 | 13.01.01.02-010 | Амперметры постоянного тока | ( 10-2 – 30 ) А | кл.т. 1,0 - 4,0 |
| 40. | 1; 2 | 13.01.01.02-020 | Амперметры постоянного тока | 0,3 мА - 10-2 А | кл.т. 1,0 - 4,0 |
| 41. | 1; 2 | 13.01.01.02-100 | Амперметры переменного тока | ( 10-3 – 10 ) А частота: 50 Гц | кл.т.1,0 - 4,0 |
| 42. | 1; 2 | 13.01.02.01-100 | Омметры | ( 10-3 - 108 ) Ом | ± 1% |
| 43. | 1; 2 | 13.01.02.02-060 | Измерители емкости | Диапазон измеряемых емкостей: ( 0,0001 – 100 ) мкФ |  ( 2,5 – 4 )% |
| 44. | 1; 2 | 16.00.00.00-007 | Регистраторы медицинские Кардиорегистраторы Электрокардиорегистраторы | Частотный диапазон: ( 0 – 150 ) Гц Диапазон измеряемых напряжений: ( 0,03 - 5,0 ) мВ | ± 10 %  7 % |
| 45. | 1; 2 | 16.00.00.00-011 | Электрокардиографы, электрокардиоскопы, кардиомониторы, кардиокомплексы, мониторы матери и плода | Диапазон измеряемых напряжений: ( 0,03 - 5,0 ) мВ Диапазон частот: ( 0 - 600 ) Гц | ± 7 % и более ± 0,5 % |
| 46. | 1; 2 | 16.00.00.00-011 | Комплексы компьютерные для исследования электрической и механической деятельности сердечно-сосудистой системы | Диапазон измеряемых напряжений: ( 0,03 - 5,0 ) мВ Диапазон частот: ( 0 - 600 ) Гц | ± 7 % и более ± 0,5 % |
| 47. | 1; 2 | 16.00.00.00-011 | Блоки для поверки электрокардиографов БПП-1, БПП-2, БПП-3 | Коэффициент деления 1:1000 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48. | 1; 2 | 16.00.00.00-013 | Электрогастрографы | Диапазон измеряемых напряжений: ( 0,1 - 1,0 ) мВ полоса пропускания: ( 0,02 - 0,088 ) Гц | ± 10 % |
| 49. | 1; 2 | 16.00.00.00-014 | Ритмокардиомеры, ритмокардиоскопы, ритмокардиосигнализаторы | Диапазон измерения частоты сердечных сокращений: ( 20 – 200 ) уд/мин ( 0 – 3,5 ) Гц | ±(0,01F+2) Гц |
| 50. | 1; 2 | 16.00.00.00-015 | Электроэнцефалографы | Диапазон измерения напряжений: от 5 мкВ до 5 мВ | ± 5 % |
| 51. | 1; 2 | 16.00.00.00-015 | Энцефалографы-регистраторы | Диапазон измерения напряжения: от 0,005 до 8 мВ | +(0,05U+1)мкВ |
| 52. | 1; 2 | 16.00.00.00-015 | Электроэнцефалографы-анализаторы | Диапазон измерения напряжения: от 0,005 до 30 мВ Диапазон измерения базового импеданса: от 50 до 500 Ом | +(0,05U+1)мкВ + ( 0,06Rо + + 0,005 ) Ом |
| 53. | 1; 2 | 16.00.00.00-015 | Комплексы компьютерные многофункциональные для исследования ЭЭГ, ВП, ЭМГ | Диапазон измерения напряжения канала регистрации ЭЭГ/ВП: от 10 до 50 мкв от 51 до 12000 мкв | + 15 % и более + 5 % и более |
|  |  |  |  | Диапазон измерения напряжения канала регистрации ЭМГ/ВП: от 20 до 100 мкВ от 0,1 до 50 мВ Диапазон измерения напряжения канала ЭЭГ: от 200 до 500 мкВ от 0,5 до 100 мВ | + 15 % и более + 5 % и более + 15 % + 7 % |
| 54. | 1; 2 | 16.00.00.00-015 | Комплексы электроэнцефалографические | ( 0,01 – 0,05 ) мВ ≥ 0,05 мВ временной интервал от 0,2 до 10 с | + 10 % + 5 % + 5 % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 55. 56. 57. 58. | 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 | 16.00.00.00-016 16.00.00.00-016 16.00.00.00-016 16.00.00.00-016 | Реографы Реопреобразователи с цифровым выходом РПЦ2-02 (Импекард) Приспособление для контроля РПЦ2-02, СК1-13275 Комплексы реографические Реографы-полианализаторы | Частота зондирующего тока: от 30 до 200 кГц Диапазон измерения базового сопротивления от 3 до 500 Ом Диапазон измерения переменной составляющей от 0,02 до 0,5 Ом Диапазон входных напряжений от 0,03 до 5 мВ Временной интервал от 0,1 до 10 с Диапазон измерения импеданса ( 10 – 700 ) Ом Неравномерность АЧХ от 1 до 15 Гц от 15 до 20 Гц Диапазон измерения напряжения: от 0,1 до 8 мВ | + 1 % и более + 6 % и более + 10 % + 15 % + 5 % +(0,05R+2)абс + 5 % от 0 до -20 % + 7 % |
| 59. 60. | 1, 2 1, 2 | 16.00.00.00-017 16.00.00.00-017 | Анализаторы миографические Комплексы компьютерные многофункциональные для исследования ЭМГ, ВП, ЭРГ и ОАЭ | Диапазон входных напряжений каналов регистрации биопотенциалов: от 20 до 100 мкВ от 0,1 до 50 мВ Неравномерность АЧХ: от 0,02 до 0,05 Гц от 5 до 10 кГц от 0,05 Гц до 5 кГц | + 10% + 5 % от - 30% до +5% от - 10% до +5% |
| 61. | 1; 2 | 16.00.00.00-018 | Аппараты для электроанестезии Электростимуляторы и низкочастотная электротерапевтическая аппаратура | Частота следования импульсов: ( 0,005 – 3 ) кГц Несущая частота: ( 2 – 5 ) кГц | ± 20 % ± 10 % |
| 62. | 1; 2 | 16.00.00.00-041 | Велоэргометры | Диапазон частоты вращения от 20 до 120 об/мин Заданная нагрузочная мощность 100 Вт Диапазон измерения частоты сердечных сокращений от 40 до 240 уд/мин | + 2 об/мин и более + 10 Вт + 2 уд/мин |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 63. | 1; 2 | 16.00.00.00-046 | Аппараты УВЧ-терапии Аппараты СВЧ-терапии | Рабочая частота: 40,68; 27,12 МГц; Выходная мощность: ( 0,8 – 350 ) Вт; Рабочая частота: 460; 2450 МГц Выходная мощность: ( 2,5 – 25 ) Вт | ± 0,05% и более ± 30 % ±1 %; ± 2 % ±20 % и более |
| 64. | 1; 2 | 16.00.00.00-069 | Аппараты ультразвуковые терапевтические | Частота ультразвуковых колебаний: ( 0,88 – 5,28 ) МГц Интенсивность ультразвуковых колебаний: ( 0,05 – 1 ) Вт/см2 |  0,03 %  17 % и более |
| 65. | 1; 2 | 16.00.00.00-081 | Аппараты электрохирургические высокочастотные | Рабочая частота: 440 кГц 1760 кГц |  2 %  44 кГц |
| 66. | 1, 2 | 16.00.00.00-096 | Оксиметры пульсовые | Диапазон измерения насыщения гемоглобина крови кислородом, выраженный в единицах сатурации по SрО2: от 60 до 89 % от 90 до 100 % | абс. + 3 % абс. + 2 % |
| 67. | 1; 2 | 16.00.00.00-095 | Мониторы прикроватные реаниматологические | Диапазон измерения частоты сердечных сокращений: ( 25 – 99 ) уд/мин ( 15 – 300 ) уд/мин Диапазон измерения по SpО2: (60 – 100) % Диапазон измерения давления: (0 – 300) мм рт. ст. Диапазон измерения температуры: от 27° С до 45 °С | ± 1 уд/мин ± 2 уд/мин абс. ± 2 % ± 3 мм рт. ст. + 0,1°С и более |
| 68. | 1, 2 | 16.00.00.00-005 | Измерители мощности ультразвукового излучения типа ИМУ | от 0,2 до 25 Вт | +(0,05Р+0,2)Вт |

Руководитель Национального

органа по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»									Т.А. Николаева