|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № ВУ/112 5.0025 от 17 апреля 2006 года На бланке №_________ На 1 листе Редакция 1 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 17 апреля 2021 года

отдела метрологии

Республиканского унитарного предприятия

«Оршанский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

| № пункта | Код области измерений | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки | Калибровочные и измерительные возможности |  | Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | диапазон | Расширенная неопределенность U (k = 2, P = 95 %) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | 26.51/ 99.001 | Длина | Штангенциркули | от 0 до 1000 мм | 0,01 мм | МК.ОР. 005 -2015 |
| 1.2 | 26.51/ 99.001 | Длина | Микрометры гладкие Меры установочные к микрометрам гладким | от 0 до 600 мм от 25 до 575 мм | 0,001 мм | МК.ОР. 007 -2015 |
| 2.1 | 26.51/ 99.002 | Масса | Гири | от 0,01 до 500 г | (0,001- 0,08) мг | МК.ОР. 008 -2017 |
| 2.2 | 26.51/ 99.002 | Масса | Весы лабораторные | от 0,001 до 3100 г | (0,0004 – 0,49) мг | МК.ОР. 009 -2017 |
| 7.1 | 26.51/ 99.007 | Объём | Дозаторы пипеточные | от 2 до 10000 мкл | 0,05 мкл | МК.ОР. 010 -2017 |
| 9.1 | 26.51/ 99.009 | Показатель активности ионов | рН-метры, иономеры | от 1,65 до 12,43 рН | 0,01 рН | МК.ОР. 014-2018 |
| 10.1 | 26.51/ 99.010 | Температура | Термометры стеклянные, электронные | от минус 40 ºС до 250 ºС | 0,1 ºС | МК.ОР. 011 -2018 МК.ОР. 015 -2018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | 26.51/ 99.011 | Коэффициент пропускания | Колориметры, фотометры фотоэлектрические | от 0 % до 100 % Т | 0,14 % Т | МК.ОР. 012-2018 |
| 11.2 | 26.51/ 99.011 | Оптическая плотность | Фотометры, спектрофотометры | от 0 до 2 Б | 0,005 Б | МК.ОР. 013-2018 |

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»								Е.В.Бережных