|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 5.0023 |  |  |
|  | от 27 марта 2006 года |  |  |
|  | на бланке № | _____ |  |
|  | на 6 листах |  |  |
|  | редакция 03 |  |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «31» августа 2021 года |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| исследовательской лаборатории метрологии испытательного технического центра Открытого акционерного общества «Могилевхимволокно» |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Код вида измерений | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки (тип СИ) | Диапазон | Расширенная неопределенность U (k = 2, P = 95 %) | Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Могилев-35 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 *** | 26.51/ 99.001 | Частота вращения | Мотовило | от 1 до 10000 об/мин. | 0,5 об/мин | МК 54-2020 |
| 1.1.2 *** |  | Длина |  | от 100 до 1000 мм | 0,5 мм |  |
| 2.1.1 *** | 26.51/ 99.002 | Масса | Весы лабораторные | от 0 до 5000 г | 0,12 мг | МК 26-2020 |
| 2.2.1 *** | 26.51/ 99.002 | Линейная плотность | Приборы для измерения плотности волокна | от 0,033 до 20 текс | 0,058 текс | МК 27-2020 |
| 2.3.1 ** | 26.51/ 99.002 | Вместимость | Автоматические бюретки | от 1 до 50 мл | от 0,001 мл | МК 04-2020 |
| 2.4.1 * | 26.51/ 99.002 | Масса | Специальные грузы | от 50 мг до 220 г | 0,001 мг | МК 53-2020 |
| 2.5.1 *** | 26.51/ 99.002 | Масса | Анализатор влажности весовой МВ 35 | от 0,5 до 35 г | 0,0001 г | МК 45-2020 |
| 2.6.1 * | 26.51/ 99.002 | Масса | Гири классов точности F1, F2, M1, M2, M3 | от 1 до 200 г | 0,01 мг | МК 46-2020 |
| 3.1.1 ** | 26.51/ 99.003 | Условная единица величины твердости | Твердомеры | от 10/20 до 100 HSA/HSD | 0,5 HSA/HSD | МК 38-2015 |
| 3.2.1 ** | 26.51/ 99.003 | Сила | Тензиометры | от 5 до 50 Н | 3 % | МК 42-2015 |
| 3.3.1 *** | 26.51/ 99.003 | Сила | Машины испытательные | от 0 до 50 кН | 0,05 Н | МК 22-2008 |
| 3.4.1 *** | 26.51/ 99.003 | Сила, приложенная к волокну с известной линейной плотностью | Приборы для проверки свойств извитости отдельных волокон | от 0,01 сН/текс до 49 сН/текс | 0,0001 сН/текс | МК 48-2020 |
| 3.5.1 *** | 26.51/ 99.003 | Сила | Приборы для испытания на растяжение одиночных волокон | от 0 до 500 сН | 0,001 сН | МК 49-2020 |
| 3.6.1 * | 26.51/ 99.003 | Сила | Твердомеры | по методу Виккерса 800±50 HV10 450±75 HV5 450±75 HV30 450±75 HV100 по методу Бринелля 100±25 НВ2,5 | 1 ед.тв. | МК 50-2020 |
| 4.1.1 *** | 26.51/ 99.004 | Давление, разность давлений | Манометры показывающие | от 0 до 60 МПа | 0,03 МПа | МК 18-2008 |
| 7.1.1 *** | 26.51/ 99.007 | Расход жидкости | Расходомеры | от 0,15 до 80 м³/ч | 0,2 % | МК 31-2013 |
| 9.1.1 *** | 26.51/ 99.009 | Массовая доля влаги, выраженная в процентах | Титраторы автоматические по методу Карла Фишера | от 0 % до 100 % | 0,05 % | МК 23-2008 |
| 9.2.1 *** | 26.51/ 99.009 | Массовая доля влаги, выраженная в процентах | Влагомеры «AQUATRAC», AQUATRAC+» | от 0 % до 0,4 % | 0,0002 % | МК 30-2013 |
| 9.3.1 *** | 26.51/ 99.009 | Условная единица величины активности водородных ионов (pH) | рН-метры лабораторные и промышленные в комплекте с электродами | от 1 до 14 рН | 0,03 рН | МК 17-2008 |
| 9.4.1 *** | 26.51/ 99.009 | Массовая доля вещества | Хроматографы газовые | от 0 % до 100 % | 1,0 % | МК 35-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.8.1 ** | 26.51/ 99.009 | Удельная электрическая проводимость | Кондуктометрические анализаторы жидкости | от 1·10-4 до 1,0 См/м | 0,3 % | МК 51-2020 |
| 10.1.1 * | 26.51/ 99.010 | Температура Цельсия | Термопреобразователи сопротивления в т.ч. цифровые | от минус 40 °С до 600 °С | 0,09 °С | МК 19-2011 |
| 10.2.1 *** | 26.51/ 99.010 | Температура Цельсия | Калориметры дифференциальные сканирующие DSC | от 25 °С до 700 °С | 0,05 °С | МК 20-2008 |
| 10.3.1 * | 26.51/ 99.010 | Температура Цельсия | Приборы контроля вторичные в комплекте с первичными преобразователями | от минус 30 °С до 700 °С | 0,3 % (от диапазона измерений) | МК 28-2012 |
| 10.4.1 * | 26.51/ 99.010 | Температура Цельсия | Термометры жидкостные | от минус 30 °С до 250 °С | 0,1 °С | МК 34-2013 |
| 10.5.1 ** | 26.51/ 99.010 | Температура Цельсия | Термометры биметаллические | от 0 °С до 400 °С | 0,5 °С | МК 41-2015 |
| 10.6.1 ** | 26.51/ 99.010 | Температура Цельсия | Термостатирующие устройства, муфельные печи, сушильные шкафы (каналы измерения температуры) | от минус 20 °С до 300 °С | 0,022 °С | МК 52-2020 |
|  |  |  |  | от 300 °С до 1000 °С | 2 °С |  |
| 11.1.1 *** | 26.51/ 99.011 | Коэффициент направленного светопропускания | Спектрофотометры, колориметры | от 1 % до 95 % | 0,5 % | МК 03-2005 МК 14-2006 МК 25-2010 |
| 11.2.1 *** | 26.51/ 99.011 | Значение белизны | Фотометры | от 20 до 90 ед. белизны | 2 % | МК 43-2015 |

31.08.2021

| 11.3.1 *** | 26.51/ 99.011 | Координаты цвета | Колориметры, спектроколориметры | X (0 – 105) ед. цвета Y (1 – 95) ед. цвета Z (0 – 101) ед. цвета | 0,5 ед.цвета | МК 15-2007 МК 29-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1.1 * | 26.51/ 99.013 | Сила постоянного электрического тока | Амперметры | от 0 до 10 А | от 0,01 мА до 0,1 А | МК 05-2005 |
| 13.2.1 * | 26.51/ 99.013 | Сила постоянного электрического тока | Источники постоянного тока | от 0 до 20 мА | 0,1 мА | МК 33-2013 |
| 13.3.1 * | 26.51/ 99.013 | Сила постоянного электрического тока | Мультиметры цифровые | от 0 до 20 мА | 0,1 мА | МК 32-2013 |
| 13.3.2 * |  | Напряжение постоянного электрического тока |  | от 0 до 20 В | 0,1 В | МК 32-2013 |
| 13.4.1 * | 26.51/ 99.013 | Сила постоянного электрического тока | Приборы вторичные с унифицированным токовым выходным сигналом | от 0 до 20 мА | 0,1 % | МК 36-2013 |
| 13.5.1 * | 26.51/ 99.013 | Сила постоянного электрического тока | Калибраторы | от 0 до 20 мА | 0,1 % | МК 40-2015 |
| 13.5.2 * |  | Напряжение постоянного электрического тока |  | от 0 до 10 В | 0,1 % | МК 40-2015 |
| 23.1.1 *** | 26.51/ 99.023 | Давление, разность давлений | Измерительные каналы давления, разности давлений (уровень, расход) | от 0,006 до 6 МПа | 0,1 кПа | МК 07-2006 |
| 23.2.1 *** | 26.51/ 99.023 | Температура Цельсия | Измерительные каналы температуры информационно-измерительных систем с первичными термопреобразователями сопротивления | от минус 200 °С до 600 °С Rвх (0,2 – 465) Ом | 0,5 °С | МК 06-2006 |
| 23.3.1 *** | 26.51/ 99.023 | Температура Цельсия | Измерительные каналы температуры информационно-измерительных систем с первичными термоэлектрическими преобразователями | от 0 °С до 1200 °С Uвх от минус 10 до 100 мВ | 0,6 °С | МК 08-2006 |
| 23.4.1 *** | 26.51/ 99.023 | Сила постоянного электрического тока | Электрические тракты измерительных каналов информационно-измерительных систем, содержащие измерительные преобразователи с токовыми выходными сигналами | от 0 до 20 мА | 0,003 мА | МК 13-2006 |
| 23.5.1 *** | 26.51/ 99.023 | Напряжение постоянного электрического тока | Электрические тракты измерительных каналов информационно-измерительных систем, содержащие термоэлектрические преобразователи | от минус 10 до 100 мВ | 0,003 мВ | МК 10-2006 |
| 23.6.1 *** | 26.51/ 99.023 | Электрическое сопротивление | Электрические тракты измерительных каналов информационно-измерительных систем, содержащие термопреобразователи сопротивления | от 0,2 до 465 Ом | 0,045 Ом | МК 11-2006 |

31.08.2021

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | М.П. | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |

31.08.2021