|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 3.0360 |  |
|  | от 23.05.2025 |  |
|  | на бланке № ___________ |  |
|  | на 4 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 23 мая 2025 года поверочной лаборатории средств измерений сверхвысоких частот учреждения образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код (наименование) вида работ: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. П.Бровки 6, 220013, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 16.1* | 1, 2 | 26.51/ 99.016 | Генераторы сигналов измеритель- ные, генера- торы качаю- щей частоты | Частота: от 0,01 ГГц до 142,8 ГГц Мощность: от 1,9·10-6 Вт (-27 дБм)· до 10-2 Вт (плюс 10 дБм) | ∆ = ±1·10-6·fуст, fуст частота сигнала, Гц, и менее точные ∆ =± 1 дБ, и менее точные |
| 16.2* | 1, 2 | 26.51/ 99.016 | Средства измерений мощности электромаг-нитных колебаний, преобразова-тели мощности | КСВН: от 1,05 до 5,0 Частота: от 0 до 178,4 ГГц Мощность: 10-7 – 1 Вт Коэффициент эффективности: от 0,7 до 1,05 | Класс точности 4,0; 6,0; 10; 15; 25 δ = 5,0 % и менее точные |
| 16.3* | 1, 2 | 26.51/ 99.016 | Измерители КСВН и ослабления, | Частота: от 10 Гц до 178,4 ГГц КСВН 1,03 – 5,0 Ослабление: от 0 до 50 дБ | δ = ± (3КСВН + 1) %, где КСВН –значение КСВН, и менее точные Δ = ± (0,30 + 0,03·А) дБ, где А – ослабление, дБ, и менее точные |
| 16.4* | 1, 2 | 26.51/ 99.016 | Измерители комплексных коэффициен-тов отражения и передачи | Частота: от 10 Гц до 118,1 ГГц Коэффициент отражения (модуль): от минус 32 до 0 дБ Коэффициент передачи (модуль): от минус 50 до 10 дБ Фаза: минус 180° – 180° | Δ = ± (0,30 + 0,06·¦S11¦) дБ, где ¦S11¦ – модуль коэффициента отражения, дБ, и менее точные Δ = ± (0,30 + 0,03·¦S21¦) дБ, где ¦S21¦ – модуль коэффициента передачи, дБ, и менее точные ± 6 º, и менее точные |
| ул. Козлова 28, 220037, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 23.1 *** | 1; 2 | 26.51/ 99.023 26.51/ 99.013 26.51/ 99.016 | Информационно-измеритель-ные системы (электричес-кий тракт), измерительные каналы информа-ционно-измеритель-ных систем | Напряжение постоянного/переменного тока: от минус 10 до 10 В/от 0 до 30 В Сила постоянного/переменного тока: от 0 до 20,4 мА Сопротивление: от 0 до 6000 Ом Частота: от 0 до 50 кГц | δ = 0,03 % и менее точные δ = 0,03 % и менее точные δ = 0,03 % и менее точные δ = 0,01 % и менее точные |
| 23.1 *** | 1; 2 | 26.51/ 99.023 26.51/ 99.013 26.51/ 99.016 | Информационно-измеритель-ные системы (электричес-кий тракт), измерительные каналы информа-ционно-измеритель-ных систем | Расход природного и других газов, приведенных к стандартным условиям (ИСТОК-ГАЗ): от Qt до Qmax (Qt – переходный расход, Qmax– максимальный расход) от Qmin до Qt (Qmin– минимальный расход), Qt – переходный расход) Расход жидкости (пара) (ИСТОК-ВОДА, ИСТОК-ПАР) Тепловая энергия (количество теплоты) (ИСТОК-ПАР) Тепловая энергия (количество теплоты) в единичном трубопроводе (ИСТОК-ВОДА) Тепловая энергия (количество теплоты) в закрытом теплообменном контуре (ИСТОК-ВОДА) | δ = 1,5 % δ = 2,5 % δ = 2,0 % δ = 2,5 % δ = 2,5 % класс 2 по ГОСТ EN 1434-1-2018 |
| 23.2 *** | 1; 2 | 26.51/ 99.023 26.51/ 99.013 26.51/ 99.016 | Преобразова-тели измеритель-ные многофункциональные ИСТОК-ТМ | Сила постоянного/переменного тока: от 0 до 20 мА Сопротивление От 0–2000 Ом Частота от 0 до 3000 Гц Количество импульсов от 0 до 100 | = 0,05 % и менее точные = 0,05 % и менее точные = 0,05 % и менее точные = 0,04 % и менее точные = 2 с/сут и менее точные = 0,05 % и менее точные (0,5 + Тмин /Т), где Т – разница температур в прямом и обратном трубопроводах, С; Т – нижний предел разности температур, С и менее точные |
| 23.2 *** | 1; 2 | 26.51/ 99.023 26.51/ 99.013 26.51/ 99.016 | Преобразова-тели измеритель-ные многофункциональные ИСТОК-ТМ | Тип входного сигнала: -термосопротивления медные класс А, В: cRo = 100 Ом от минус 100 ºС до 200 ºС - термосопротивления платиновое класс АА, А, В: cRo = 50 Ом от минус 100 ºС до 500 ºС cRo = 100 Ом от минус 100 ºС до 350 ºС | = 0,1 % и менее точные = 0,1 % и менее точные |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева