ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Виды поверки: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области деятельности | наименование средства измерений | наилучшие метрологические характеристики поверяемых средств измерений |  |  |
|  |  |  |  | пределы, диапазоны, номинальные значения | класс точности, разряд, погрешность |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Ростомеры медицинские. Ростомеры детские | от 0 до 208 см от 0 до 120 см | Δ = ±0,5 см Δ = ±0,5 см | ул. Лазо, 108, 210033, г.Витебск |
| 1.2** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Тонометры внутриглазного давления ТВГД-02 | от 7 до 50 мм.рт.ст. | 2 мм рт.ст. 5 мм.рт.ст. |  |
| 4.1** | 1; 2 | 26.51/99.004 | Приборы для измерения артериального давления | от 0 до 300 мм.рт.ст. | ±3 мм.рт.ст. |  |
|  |  |  |  | Частота пульса: от 40 до 200 уд/мин | ±5,0 % |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1* | 1; 2 | 26.51/99.207 | Дозаторы пипеточные с фиксированным объемом доз, с переменным объемом доз, дозаторы лекарственных веществ, насосы инфузионные | Объем дозирования: от 2 мкл до 100 мл | ±0,6 % | ул. Лазо, 108, 210033, г.Витебск |
|  |  |  |  | Максимальный объем дозирования: 1000 мл | ±5 % |  |
| 9.1** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы биохимические, анализаторы газов и биохимического состава крови | Оптическая плотность от 0,000 до 2,000 Б | ±0,030 Б ±10 % СКО ≤0,010 Б ОСКО ≤2,0 % |  |
|  |  |  |  | Аланинаминотранс-фераза (ALT/GPT) от 5,4 до 360,0 Е/л | ±15 % |  |
|  |  |  |  | α-Амилаза (AMY) от 10,0 до 1500,0 Е/л | ±15 % |  |
|  |  |  |  | Аспартатаминотранс-фераза (AST/GOT) от 6,0 до 390,0 Е/л | ±15 % |  |
|  |  |  |  | γ-Глутамилрансфераза (GCT) от 1,68 до 500,0 Е/л | ±15 % |  |
|  |  |  |  | Креатининкиназа NAC (CKN) от 10,4 до 1800,0 Е/л | ±15 % |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Креатининкиназа MB (CK MB) от 0,01 до 1200,0 Е/л | ±15 % | ул. Лазо, 108, 210033, г.Витебск |
|  |  |  |  | Лактат-дегидрогеназа (LDH) от 43,8 до 1200,0 Е/л | ±15 % |  |
|  |  |  |  | Щелочная фосфатаза (ALP) от 4,5 до 1300,0 Е/л | ±15 % |  |
|  |  |  |  | Глюкоза (GLU) от 0,13 ммоль/л до 38,9 ммоль/л | ±15 % ОСКО ≤2,0 % |  |
|  |  |  |  | Креатинин (CREA) от 7,07 мкмоль/л до 1591,0 мкмоль/л | ±15 % |  |
|  |  |  |  | Альбумин (ALB) от 1,0 до 72,0 г/л | ±15 % |  |
|  |  |  |  | Билирубин общий (BIT) от 1,36 мкмоль/л до 390,0 мкмоль/л | ±15 % |  |
|  |  |  |  | Билирубин прямой (BID) от 0,01 мкмоль/л до 390,0 мкмоль/л | ±15 % |  |
|  |  |  |  | Холестерин ЛПВП (HDLC) от 0,05 ммоль/л до 5,02 ммоль/л | ±15 % |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Холестерин ЛПНП (LDL) от 0,07 ммоль/л до 6,84 ммоль/л | ±15 % | ул. Лазо, 108, 210033, г.Витебск |
|  |  |  |  | Триглицериды (TG) от 0,11 ммоль/л до 11,9 ммоль/л | ±15 % |  |
|  |  |  |  | Мочевая кислота (UA) от 17,0 мкмоль/л до 1500,0 мкмоль/л | ±15 % |  |
|  |  |  |  | Мочевина (UREA) от 1,92 ммоль/л до 50,0 ммоль/л | ±15 % |  |
|  |  |  |  | Холестерин (CHOL) от 0,11 ммоль/л до 18,1 ммоль/л | ±15 % |  |
|  |  |  |  | Общий белок (TP) от 3,7 до 150,0 г/л | ±15 % |  |
|  |  |  |  | Ионы железа (Fe2+) (FE) от 1,55 мкмоль/л до 159,3 мкмоль/л | ±15 % |  |
|  |  |  |  | Фосфат-ионы (PO43-) (PHOS) от 0,2 ммоль/л до 22,9 ммоль/л | ±15 % |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ионы магния (Mg2+) (MG) от 0,16 ммоль/л до 5,85 ммоль/л | ±15 % | ул. Лазо, 108, 210033, г.Витебск |
|  |  |  |  | Ионы кальция (Ca2+) (CA) от 0,15 ммоль/л до 4,0 ммоль/л | ±15 % ОСКО ≤5,0 % |  |
|  |  |  |  | Хлорид-ионы (Cl-) (CL) от 3,7 ммоль/л до 160,0 ммоль/л | ±15 % ОСКО ≤1,5 % |  |
|  |  |  |  | Активность ионов водорода (pH) от 6,5 до 7,8 | ОСКО ≤3,0 % |  |
|  |  |  |  | Парциальное давление pO2 от 10 мм рт. ст. до 700 мм рт. ст. | ОСКО ≤4,0 % |  |
|  |  |  |  | Парциальное давление pCO2 от 10,0 мм рт. ст. до 150,0 мм рт. ст. | ОСКО ≤7,0 % |  |
|  |  |  |  | Ионы калия (K+) от 2,0 до 9,0 ммоль/л | ОСКО ≤2,5 % |  |
|  |  |  |  | Ионы натрия (Na+) от 100 ммоль/л до 180 ммоль/л | ОСКО ≤1,5 % |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Лактат (Lac) от 0,30 ммоль/л до 20,00 ммоль/л | ОСКО ≤9,0 % | ул. Лазо, 108, 210033, г.Витебск |
| 9.2** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы гематологические, анализаторы автоматические гематологические, системы гематологические | Лейкоциты (WBC) от 0 до 440.103 /мкл | ОСКО ≤3,0 % |  |
|  |  |  |  | Эритроциты (RBC) от 0 до 8,6.106 /мкл | ОСКО ≤2,0 % |  |
|  |  |  |  | Гемоглобин (HGB) от 0 до 26,0 г/дл | ОСКО ≤2,0 % |  |
|  |  |  |  | тромбоциты (РLT) от 0 до 5000.103 /мкл | ОСКО ≤5,0 % |  |
| 9.3** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы гемостаза, системы гемостаза цельной крови | Антитромбин (АТ) от 14,0 % до 128 % активности | ОСКО ≤8,0 % |  |
|  |  |  |  | Активированное частичное тромбопластиновое время (APTT) от 23,0 до 92,8 с | ОСКО ≤3,0 % |  |
|  |  |  |  | Протромбиновое время (PТ) от 8,5 до 54,5 с | ОСКО ≤3,0 % |  |
|  |  |  |  | Тромбиновое время (TT) от 9,5 до 43,2 с | ОСКО ≤3,0 % |  |
|  |  |  |  | Протромбиновое время и уровень фибриногена (PT-Fib) от 10 до 50 с | ОСКО ≤3,0 % |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фибриноген (Fib, Fib-C, Clauss Fibrinogen, Q.F.A.) от 0,6 до 3,73 г/л | ОСКО ≤6,0 % | ул. Лазо, 108, 210033, г.Витебск |
|  |  |  |  | D-димер (D-Dimer) от 232,0 нг/мл до 992,0 нг/мл | ОСКО ≤3,0 % |  |
|  |  |  |  | Протеин С (Protein С) от 18,0 % до 120 % активности | ОСКО ≤5,0 % |  |
|  |  |  |  | Свободный протеин S (Free Protein S) от 18 % до 105 % активности | ОСКО ≤5,0 % |  |
|  |  |  |  | Ингибитор плазмина (PI) от 25 % до 115 % активности | ОСКО ≤5,0 % |  |
|  |  |  |  | Плазминоген (PLG) от 20 % до 110 % активности | ОСКО ≤5,0 % |  |
|  |  |  |  | Фактор фон Виллебранда - антиген (vWF:Аg) от 25 % до 125 % активности | ОСКО ≤5,0 % |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фактор фон Виллебранда - антиген (vW:RCo) от 30 % до 115 % активности | ОСКО ≤7,0 % | ул. Лазо, 108, 210033, г.Витебск |
| 9.4** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы гликированного гемоглобина | от 4,0 % до 14,0 % | ОСКО ≤3,0 % |  |
| 9.5** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Системы мониторинга уровня глюкозы в крови, измерители концентрации глюкозы в крови | от 10 до 900 мг/л | ОСКО ≤5 % |  |
|  |  |  |  | от 0,6 до 35 ммоль/л | ОСКО ≤6 % ±0,83 ммоль/л ±15 % |  |
| 9.6** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Приборы для измерения, определения концентрации паров алкоголя, этанола в выдыхаемом воздухе, крови, анализаторы паров алкоголя в выдыхаемом воздухе | от 0,00 до 1,35 мг/л | ±10 % ±0,02 мг/л |  |
|  |  |  |  | от 0,0 до 3,0 ‰ | ±0,05 ‰ ±5 % |  |
| 10.1* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Термометры медицинские | от 25 ºС до 45 ºС | 0,1 ºС |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Гемокоагулометры, анализаторы агрегации тромбоцитов, анализаторы биохимические, денситометры | Коэффициент пропускания: от 1 до 5 %T от 5 до 100 %T | ±1 %T ±1,5 %T | ул. Лазо, 108, 210033, г.Витебск |
|  |  |  |  | Диапазон измерений оптической плотности: от 0 до 2 Б | ±0,01 Б |  |
|  |  |  |  | Диапазон измерений времени: от 5 до 600 с | ±0,2 с |  |
| 11.2** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Спектрофотометры, фотометры, колориметры фотоэлектрические | Спектральный диапазон: от 315 до 999 нм | ±2 нм |  |
|  |  |  |  | Оптическая плотность: от 0 до 3,0 Б | ±0,01 Б |  |
|  |  |  |  | Коэффициент пропускания: от 0 до 100 %T | ±0,5 %T |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.1** | 1; 2 | 26.51/99.016 | Кардиографы, кардиорегистраторы, электрокардиорегистраторы, комплекс компьютерный для исследования электрической и механической деятельности сердечно-сосудистой системы | Диапазон измеряемых напряжений: от 0,03 до 5,0 мВ | ±5 % | ул. Лазо, 108, 210033, г.Витебск |
|  |  |  |  | Диапазон измерения ЧСС: от 10 до 360 уд/мин | ±1 уд/мин ±1 % |  |
|  |  |  |  | Диапазон измерений артериального давления: от 15 мм рт. ст. до 400 мм рт. ст. | ±2 мм.рт.ст. |  |
|  |  |  |  | Диапазон измерений частоты пульса: 10 до 360 уд/мин | ±2 уд/мин |  |
|  |  |  |  | Диапазон измерений частоты дыхания: от 0 до 150 мин-1 | ±1 мин-1 |  |
| 16.2** | 1; 2 | 26.51/99.016 | Реографы. Реоплетизмографы. Реопреобразователи с цифровым выходом. Комплексы реографические | от 10 до 500 Ом | ±6 % |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.3** | 1; 2 | 26.51/99.016 | Оксиметры, пульсоксиметры | Диапазон измерений SpO2: от 30 % до 100 % | ±2 % | ул. Лазо, 108, 210033, г.Витебск |
|  |  |  |  | Диапазон измерений ЧП: 10 до 360 уд/мин | ±2 уд/мин ±2 % |  |
| 16.4** | 1; 2 | 26.51/99.016 | Аппараты для гальванизации, дентометры | от 0 до 50 мА | = ±2 % |  |
|  |  |  |  | 200 мс | ±10 мс |  |
|  |  |  |  | 10 мс | ±2 мс |  |
| 16.5** | 1; 2 | 26.51/99.016 | Дефибрилляторы, дефибрилляторы-мониторы | Диапазон измеряемых напряжений: от 0,03 до 5,0 мВ | ±5 % |  |
|  |  |  |  | Диапазон измерений артериального давления: от 15 мм.рт.ст. до 400 мм.рт.ст. | ±2 мм.рт.ст. |  |
|  |  |  |  | Диапазон измерения ЧСС: от 10 до 360 уд/мин | ±1 уд/мин ±1 % |  |
|  |  |  |  | Диапазон измерений частоты пульса: 10 до 360 уд/мин | ±1 уд/мин ±2 % |  |
|  |  |  |  | Диапазон измерений температуры тела: от 0 ˚С до 50 ˚С | ±0,1 ˚С |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Диапазон измерения Sp02: от 30 % до 100 % | ±2,0 % | ул. Лазо, 108, 210033, г.Витебск |
|  |  |  |  | Выдаваемая энергия до 360 Дж | ±0,5 Дж ±10,0 % |  |
|  |  |  |  | Диапазон измерений частоты дыхания: от 0 до 150 мин-1 | ±1 мин-1 |  |
| 16.6** | 1; 2 | 26.51/99.016 | Аппараты УВЧ-терапии Аппараты СВЧ-терапии | Рабочая частота: 40,68; 27,12; 460; 2375; 2450 МГц; | ±0,6 % |  |
|  |  |  |  | Выходная мощность: от 0,8 до 350 Вт | ±20 % |  |
| 16.7** | 1; 2 | 26.51/99.016 | Аппараты ультразвуковые терапевтические | Частота ультразвуковых колебаний: от 0,88 до 5,28 МГц; | ±0,03 % |  |
|  |  |  |  | Интенсивность ультразвуковых колебаний: от 0,05 до 1 Вт/см2 | ±17 % |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.8** | 1; 2 | 26.51/99.016 | Аппараты для электроанестезии; электростимуляторы и низкочастотная электро-терапевтическая аппаратура | Частота следования импульсов: от 0,005 до 3 кГц; | ±20 % | ул. Лазо, 108, 210033, г.Витебск |
|  |  |  |  | Несущая частота: от 2 до 5 кГц | ±10 % |  |
| 16.9** | 1; 2 | 26.51/99.016 | Мониторы медицинские, системы мониторирования пациента | Диапазон измеряемых напряжений: от 0,03 до 5,0 мВ | ±5,0 % |  |
|  |  |  |  | Диапазон измерений артериального давления: от 15 мм.рт.ст. до 400 мм.рт.ст. | ±2 мм.рт.ст. |  |
|  |  |  |  | Диапазон ЧСС: от 10 до 360 уд/мин | ±1 уд/мин ±1 % |  |
|  |  |  |  | Диапазон измерений температуры тела: от 0 ˚С до 50 ˚С | ±0,1 ˚С |  |
|  |  |  |  | Диапазон измерений частоты пульса: 10 до 360 уд/мин | ±1 уд/мин ±2 % |  |
|  |  |  |  | Диапазон измерения Sp02: от 30 % до 100 % | ±2,0 % |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Диапазон измерений частоты дыхания: от 0 до 150 мин-1 | ±1 мин-1 | ул. Лазо, 108, 210033, г.Витебск |
| 16.10** | 1; 2 | 26.51/99.016 | Велоэргометры | от 20 до 120 об/мин | 2 об/мин |  |
|  |  |  |  | Максимальная нагрузочная мощность: 400 Вт | 3 Вт |  |