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	Приложение №1
	

	
	к аттестату аккредитации 
	

	
	№ BY/112 5.0013
	

	
	от 11.07.2005
	

	
	на бланке № ___________
	

	
	на 2 листах
	

	
	редакция 01
	


	
ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 11 июля 2025 года

	центра «Испытаний лазерной техники»


государственного научного учреждения "ИНСТИТУТ ФИЗИКИ имени Б.И.СТЕПАНОВА НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ"
 



	[bookmark: _Hlk74647642]№ 
п/п 
	Код вида измерений 
	Наименование измеряемых величин 
	Объекты калибровки 
(тип СИ) 
	Диапазон 
	Расширенная неопределен-ность U 
(k=2, P=95%) 
	Обозначение документов, 
устанавливающих 
методы (методики) калибровки 



	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 

	пр-кт Независимости, д. 68-2, 220072, г. Минск


	11.1*
	26.51/
99.011
	Средняя мощность лазерного излучения
	Средства измерений средней мощности для ВОСП

	от 110-11 
до 10-2 Вт
	U = 0,36 %
	СТБ IEC 61315-2012
IEC 61315:2019
02.МК.020-2015

	11.2*
	26.51/
99.011
	Средняя мощность лазерного излучения
	Средства измерений средней мощности лазерного излучения

	от 110-9 
до 100 Вт
	U = 0,04 % 
в спектральной области
 от 0,2 
до 10,6 мкм
	02.МК.013-2011
02.МК.014-2012
02.МК.024-2020



	11.3*
	26.51/
99.011
	Энергия импульсного лазерного излучения
	Средства измерений энергии импульсного лазерного излучения

	от 110-7 
до 100 Дж
	U = 0,29 % 
в спектральной области
от 0,2 
до 10,6 мкм
	02.МК.015-2012
02.МК.025-2020



	11.4*
	26.51/
99.011
	Длина волны оптического излучения
	Средства измерений длины волны оптического излучения
	от 650 
до 1750 нм
	U = 2·10-5 %
	[bookmark: Обозначение]02.МК.020-2015 СТБ IEC 62129-1-2018
СТБ IEC 62129-2-2017
СТБ IEC 61280-1-3-2014

	11.5*
	26.51/
99.011
	Коэффициент ослабления оптического излучения
	Средства измерений ослабления оптического излучения (оптические аттенюаторы)
	от 0,05 
до 60 дБ
	U = 0,01 дБ
	02.МК.020-2015

	11.6*
	26.51/
99.011
	Коэффициент ослабления ослабителей
	Ослабители оптического излучения
	от 1 до 100
	U = 3 %
	02.МК.008-2006

	11.7*
	26.51/
99.011
	Поляризацион-ная модовая дисперсия в оптическом волокне
	Средства измерений поляризационной медовый дисперсии в оптическом волокне
	от 0,05 
до 120,0 пс
	U = 0,006 пс
	02.МК.026-2020


	11.8*
	26.51/
99.011
	Спектральная плотность энергетической яркости
	Средства измерений спектральной плотности энергетической яркости
	от 110-1 
до 1012 Вт·м-3·ср-1
	U = 2,03 % - 0,65 % 
в спектральной области
 от 0,2 
до 3,0 мкм
	02.МК.027-2020
02.МК.028-2020

	11.9*
	26.51/
99.011
	Спектральная плотность энергетической освещенности
	Средства измерений спектральной плотности энергетической освещенности
	от 4,510-3 
до 2,8·1010 Вт·м-3
	U = 2,03 % - 0,65 % 
в спектральной области
 от 0,2 
до 3,0 мкм
	02.МК.027-2020
02.МК.028-2020

	11.10*
	26.51/
99.011
	Сила излучения
	Средства измерений силы излучения
	от 0,2 
до 100 Вт·ср-1
	U = 0,30 %
в спектральной области
 от 0,2 
до 3,0 мкм
	02.МК.028-2020



Примечание: 
* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС. 

Руководитель органа
по аккредитации
Республики Беларусь – 
директор государственного 
предприятия «БГЦА»							             Т.А. Николаева


	__________________________
подпись ведущего эксперта по аккредитации
	11.07.2025
дата принятия решения
	Лист 1 Листов 1
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подпись ведущего эксперта по аккредитации
	11.07.2025
дата принятия решения
	Лист 1 Листов 2
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