Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 5. от 30 апреля 2021 года На бланке №_________ На 2 листах Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «30» апреля 2021 года

отраслевая лаборатория перспективных информационно-коммуникационных

технологий Учреждения образования «Белорусская государственная академия связи»

| № пункта | Код области измерений | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки | Калибровочные и измерительные возможности |  | Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | диапазон | расширенная неопределенность U, (k=2, P = 95 %) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16.1 | 26.51/ 99.016.2 | Оптическая длина | Оптические рефлектометры, приборы оптические многофункциональные | от 60 до 5·105 м для длин волн: λ=1310 нм, λ=1490 нм, λ=1550 нм, λ=1625 нм | ± (0,15+3·10-6 L) м | МК.001-2020 |
| 16.2 | 26.51/ 99.016.2 | Ослабление оптического излучения |  | 0 - 23 дБ для длин волн: λ=1310 нм, λ=1490 нм, λ=1550 нм, λ=1625 нм | 0,02 дБ/дБ |  |
| 16.3 | 26.51/ 99.016.2 | Средняя мощность оптического излучения | Измерители мощности оптического излучения, оптические тестеры, приборы оптические многофункциональные | от 1·10-11 до 1·10-2 Вт для длин волн: λ=650 нм, λ=850 нм, λ=1310 нм, λ=1490 нм, λ=1550 нм, λ=1625 нм | 3,0 % | МК.002-2020 МК.003-2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.4 | 26.51/ 99.016.2 | Относительные уровни средней мощности оптического излучения | Измерители мощности оптического излучения, оптические тестеры, приборы оптические многофункциональные | от 0 до 80 дБ | 1 % | МК.002-2020 |

Примечание: лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь – директор

Государственного предприятия «БГЦА»					Е.В.Бережных