|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 3.0228 |  |  |
|  | от 20 апреля 2009 года |  |  |
|  | На бланке № | _____________ |  |
|  | На 5 листах |  |  |
|  | Редакция 02 |  |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «07» февраля 2020 года |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| лаборатории метрологии и измерительной техники Сервисного центра |  |  |  |  |  |  |
| Республиканского дочернего торгового унитарного предприятия «Медтехника» г.Гомель |  |  |  |  |  |  |
| № пункта | Код (наименование) вида работ: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |  |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 1, 2 | 26.51/99.004 | Приборы для измерения артериального давления | от 0 до 300 мм рт. ст. |  3 мм рт. ст. и более |
| 2.1 | 1, 2 | 26.51/99.004 | Измерители артериального давления автоматические и полуавтоматические | Диапазон измерения давления: от 0 до 300 мм рт. ст. | ± 3 мм рт. ст. |
| 2.2 |  |  |  | Диапазон измерения частоты пульса: от 40 до 200 мин -1 | ± 5 % |
| 3.1 | 2 | 26.51/99.004 | Мониторы суточного автоматического измерения артериального давления и частоты пульса | Диапазон измерения давления: от 0 до 300 мм рт. ст. | ± 3 мм рт. ст. |
| 3.2 |  |  |  | Диапазон измерения частоты пульса: от 40 до 200 мин-1 | ± 3 % |
| 4.1 | 2 | 26.51/99.007 | Дозаторы шприцевые, пипеточные, автоматические поршневые | Объем дозирования: от 2 мкл до 200 мл |  0,6 % и более |
| 5.1 | 2 | 26.51/99.007 | Дозаторы лекарственных веществ, насосы инфузионные | Максимальный объем дозирования: 1000 мл |  5 % и более |
| 6.1 | 2 | 26.51/99.009 | Аспираторы для отбора проб воздуха мод. 822 | Диапазон измерения скорости прохождения воздуха: от 1 до 20 л/мин от 0,1 до 1,0 л/мин | ± 5 % ± 7 % |
| 7.1 | 2 | 26.51/99.011 | Денситометры (спектральный диапазон от 400 до 800 нм) | Диапазон измерения оптической плотности: от 0 до 0,3 Б от 0,3 до 1,0 Б от 1,0 до 2,0 Б |  0,01 Б  0,025 Б  0,08 Б |
| 8.1 | 2 | 26.51/99.011 | Аппараты лазерные терапевтические | Выходная мощность лазерного излучения: от 10-6 до 10-1 Вт |  6,5 % |
| 9.1 | 2 | 26.51/99.011 | Анализаторы агрегации тромбоцитов | Коэффициент пропускания: от 1 % до 5 % от 5 % до 100 % |  1 %  1,5 % |
| 10.1 | 2 | 26.51/99.011 | Анализаторы биохимические Скрин Мастер Плюс (спектральный диапазон от 340 до 700 нм) | Диапазон измерения оптической плотности: от 0 до 2 Б |  2 % |
| 11.1 | 2 | 26.51/99.011 | Турбидиметрические гемокоагулометры | Диапазон измерений времени: от 5 до 600 с |  0,2 с |
| 11.2 |  |  |  | Коэффициент пропускания: от 5 % до 100 % |  2 % |
| 12.1 | 2 | 26.51/99.011 | Гемокоагулометры 4-х канальные | Диапазон измерения времени: от 5 до 600 с |  1 с |
| 12.2 |  |  |  | Коэффициент пропускания: от 1 % до 10 % от 10 % до 100 % |  1 %  1,5 % |
| 13.1 | 2 | 26.51/99.011 | Спектрофотометры PV 1251А, PV1251B, PV 1251C | Спектральный диапазон: от 325 до 999 нм |  2 нм |
| 13.2 |  |  |  | Диапазон измерения оптической плотности: от 0 до 0,3 Б от 0,3 до 1,0 Б от 1,0 до 2,0 Б |  0,01 Б  0,02 Б  0,06 Б |
| 14.1 | 2 | 26.51/99.011 | Фотометры РМ 2111, РА 2600 | Спектральный диапазон: от 340 до 850 нм |  2 нм |
| 14.2 |  |  |  | Диапазон измерения оптической плотности: от минус 0,501 до 2,5000 Б |  0,015 Б и более |
| 15.1 | 2 | 26.51/99.011 | Фотометры универсальные Ф300 | Спектральный диапазон: от 340 до 700 нм |  2 нм |
| 15.2 |  |  |  | Диапазон измерения оптической плотности: от 0 до 1,5 Б от 0 до 2,5 Б |  0,02 Б  5 % |
| 16.1 | 2 | 26.51/99.011 | Фотометры фотоэлектрические КФК-3 | Спектральный диапазон: от 315 до 990 нм |  3 нм |
| 16.2 |  |  |  | Коэффициент пропускания: от 1 % до 100 % |  0,5 % |
| 17.1 | 2 | 26.51/99.011 | Колориметры фотоэлектрические КФО | Оптическая плотность: от 0 до 3 Б Коэффициент пропускания: от 5 % до 100 % |  1,5 % |
| 18.1 | 2 | 26.51/99.011 | Колориметры фотоэлектрические ФЭК-56М, ФЭК-56, КФК-2, ФЭК-60, ФЭК-М | Оптическая плотность: от 0 до 3 Б Коэффициент пропускания: от 5 % до 100 % |  1 % |
| 19.1 | 2 | 26.51/99.011 | Колориметры КФК-2МП | Оптическая плотность: от 0 до 3 Б Коэффициент пропускания: от 1 % до 100 % |  1 % |
| 20.1 | 2 | 26.51/99.013 | Аппараты для гальванизации | Сила тока в цепи пациента от 0 до 50 мА | ± 10 % |
| 21.1 | 2 | 26.51/99.016 | Регистраторы медицинские, кардиорегистраторы, электрокардиорегистраторы | Частотный диапазон: от 0 до 150 Гц | ± 10 % |
| 21.2 |  |  |  | Диапазон измеряемых напряжений: от 0,03 до 5,0 мВ |  7 % |
| 22.1 | 2 | 26.51/99.016 | Электрокардиографы, кардиоманиторы и кардиокомплексы; комплексы компьютерные для исследования электрической и механической деятельности сердечно - сосудистой системы | Диапазон измеряемых напряжений: от 0,03 до 5,0 мВ | ± 7 % и более |
| 22.2 |  |  |  | Диапазон частот: от 0 до 150 Гц от 150 до 500 Гц | ± 1 % ± 20 % |
| 23.1 | 2 | 26.51/99.016 | Реографы, преобразователи с цифровым выходом РПЦ2 – 02 ( Импекард ) | Полоса пропускания: от 0,03 до 30 Гц | ± 10 % |
| 23.2 |  |  |  | Частота зондирующего тока: от 34 до 110 кГц |  1 % |
| 24.1 | 2 | 26.51/99.016 | Аппараты для электроанестезии, электростимуляторы и низкочастотная электротерапевтическая аппаратура | Частота следования импульсов: от 0,005 до 3 кГц | ± 20 % |
| 24.2 |  |  |  | Ток в цепи от 0 до 80 мА | ± 10 % |
| 24.3 |  |  |  | Несущая частота: от 2 до 5 кГц | ± 10 % |
| 24.4 |  |  |  | Частота модуляции: от 30 до 150 Гц | ± 10 % |
| 25.1 | 2 | 26.51/99.016 | Велоэргометры | Ток в цепи электромагнита от 10 до 1000 мА | ± 10 % |
| 25.2 |  |  |  | Нагрузочная мощность: от 0 до 400 Вт | ± 10 % |
| 26.1 | 2 | 26.51/99.016 | Аппараты УВЧ-терапии | Рабочая частота: 40,68 МГц 27,12 МГц | ± 0,05 % ± 0,6 % |
| 26.2 |  |  |  | Выходная мощность: от 0,8 до 350 Вт | ± 30 % |
| 27.1 | 2 | 26.51/99.016 | Аппараты СВЧ-терапии | Рабочая частота: 460 МГц 2375 МГц; 2450 МГц | ±1 % ± 2 % |
| 27.2 |  |  |  | Выходная мощность: от 2,5 до 20 Вт | ±20 % и более |
| 28.1 | 2 | 26.51/99.016 | Аппараты ультразвуковые терапевтические | Частота ультразвуковых колебаний: от 0,88 до 5,28 МГц |  0,03 % |
| 28.2 |  |  |  | Интенсивность ультразвуковых колебаний: от 0,05 до 1 Вт/см2 |  17 % и более |
| 29.1 | 2 | 26.51/99.016 | Аппараты электрохирургические высокочастотные | Рабочая частота 440 кГц 1760 кГц |  2 % и более  44 кГц |
| 30.1 | 2 | 26.51/99.016 | Мониторы, мониторы медицинские, системы мониторинга пациента, системы мониторирования пациента модульные | Диапазон измеряемых напряжений от 0,03 до 5,0 мВ | ± 7 % |
| 30.2 |  |  |  | Диапазон измерения частоты сердечных сокращений от 0,25 до 5,0 Гц | ± 1 % |
| 30.3 |  |  |  | Диапазон измерения давления от минус 50 до 400 мм рт.ст.; | ± 2 мм рт.ст. |
| 30.4 |  |  |  | Диапазон измерения температуры тела от 20 ˚С до 50 ˚С | ∆ = ± 0,1 ºС |
| 30.5 |  |  |  | Диапазон измерения SpO2 от 30 % до 100 % | ± 1 % |
| 31.1 | 2 | 26.51/99.016 | Пульсоксиметры | Диапазон измерения SpO2 от 30 % до 100 % | ± 1 % |

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- | --- | --- |