ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Виды поверки: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области деятельности | наименование средства измерений | наилучшие метрологические характеристики поверяемых средств измерений |  |  |
|  |  |  |  | пределы, диапазоны, номинальные значения | класс точности, разряд, погрешность |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1** | 1; 2 | 26.51/99.002 | Весы механические и электронные | от 1 г до 160 кг | Класс точности средний ГОСТ 29329-92, ГОСТ OIML R 76-1-2011 | ул. Челюскинцев, 59а, 212003, г.Могилёв |
| 4.1** | 2 | 26.51/99.004 | Манометры кислородные | от 0 до 10 МПа | кл.т. 1,0; 2,5; 4,0 |  |
| 4.2** | 2 | 26.51/99.004 | Манометры электроконтактные | от минус 0,1 МПа до 2,5 МПа | кл.т. 1,0 – 4,0 |  |
| 4.3** | 2 | 26.51/99.004 | Манометры, мановакуумметры показывающие | от минус 0,1 МПа до 2,5 МПа | кл.т. 1,0 – 4,0 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4** | 2 | 26.51/99.004 | Манометры, мановакуумметры показывающие | для манометров от 0 до 2,5 МПа для мановакуумметров от 0 до 2,4 МПа | кл.т. 2,5; 4,0 | ул. Челюскинцев, 59а, 212003, г.Могилёв |
| 4.5** | 1; 2 | 26.51/99.004 | Приборы для измерения артериального давления | от 0 до 300 мм.рт.ст. от 0 до 400 гПа Частота пульса: от 30 до 240 уд/мин | ±3 мм.рт.ст. ±4 гПа ±1,0 % |  |
| 7.1** | 1; 2 | 26.51/99.207 | Дозаторы пипеточные. Дозаторы шприцевые, пипеточные, автоматические поршневые. Дозаторы лекарственных веществ, насосы инфузионные | Объем дозирования: от 10 до 20 мкл Объем дозирования: от 20 до 50 мкл от 50 мкл до 200 мл Максимальный объем дозирования: 1000 мл | ±0,8 % ±1,5 % ±0,6 % ±5 % |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1** | 2 | 26.51/99.011 | Анализаторы агрегации тромбоцитов | Коэффициент пропускания: от 1 до 5 %T от 5 до 100 %T Спектральный диапазон: от 340 до 700 нм Диапазон измерений оптической плотности: от 0 до 2 Б | ±1 %T ±1,5 %T ±2 % | ул. Челюскинцев, 59а, 212003, г.Могилёв |
| 11.2** | 2 | 26.51/99.011 | Турбодиметрические гемокоагулометры, гемокоагулометры 4-х канальные | Диапазон измерений времени: от 5 до 600 с Коэффициент пропускания: от 1 до 100 %T | ±0,2 с ±1 %T |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.3** | 2 | 26.51/99.011 | Фотометры фотоэлектрические КФК-3. Колориметры фотоэлектрические КФО, ФЭК-56М, КФК, ФЭК-56, КФК-2, КФК-2МП, ФЭК-60, ФЭК-М | Спектральный диапазон: от 315 до 990 нм Коэффициент пропускания: от 0,1 до 100 %T Оптическая плотность: от 0 до 2,0 Б Коэффициент пропускания: от 5 до 100 %T | ±3 нм ±0,5 %T ±0,06 Б ±(1 - 1,5) %Т | ул. Челюскинцев, 59а, 212003, г.Могилёв |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.4** | 2 | 26.51/99.011 | Спектрофотометры PV 1251 A (PV1251 B, PV 1251 C). Фотометры РМ2111. Фотометры автоматизированные РА2600. Фотометры универсальные Ф-300. | Спектральный диапазон: от 325 до 999 нм Диапазон измерений оптической плотности: от минус 0,501 Б до 2,5 Б Спектральный диапазон: от 340 до 850 нм Диапазон измерений оптической плотности: от 0 до 2,5 Б Спектральный диапазон: от 340 до 700 нм Диапазон измерений оптической плотности: от 0,04 до 1,2 Б | ±2 нм ±(0,015-0,06) Б ±2 нм ±0,06 Б ±2 нм ±0,010 Б ±5 % | ул. Челюскинцев, 59а, 212003, г.Могилёв |
| 16.1** | 1; 2 | 26.51/99.016 | Кардиорегистраторы, электрокардио-регистраторы | Диапазон измеряемых напряжений: от 0,03 до 5,0 мВ Диапазон частот: от 0,5 до 100 Гц | ±5 % неравном. АЧХ от минус 10 % до 5 % |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.2** | 1; 2 | 26.51/99.016 | Электрокардиограф, электрокардиоскопы,кардиокомплексы; комплексы компьютерные для исследования электрической и механической деятельности сердечно-сосудистой системы | Диапазон измеряемых напряжений: от 0,03 до 5,0 мВ; Диапазон частот: от 0,05 до 200 Гц | ±5 % неравном. АЧХ от минус 10 % до 5 % | ул. Челюскинцев, 59а, 212003, г.Могилёв |
| 16.3** | 2 | 26.51/99.016 | Мониторы. Системы мониторирования. Пульсоксиметры. Оксиметры. | Диапазон измерений артериального давления: от 0 до 400 мм рт. ст. Диапазон ЧСС: от 10 до 360 уд/мин Диапазон измерений температуры тела: от 0 ˚С до 50 ˚С Диапазон измерения Sp02: от 30 % до 100 % Частота пульса: от 30 до 250 уд/мин Частота дыхания: от 0 до 150 вдох/мин | ±3 мм рт. ст. ±1 уд/мин ±0,1 ˚С ±2,0 % ±1 уд/мин ±1 вдох/мин |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.4** | 2 | 26.51/99.016 | Велоэргометры | от 10 до 1000 мА | ±10 % | ул. Челюскинцев, 59а, 212003, г.Могилёв |
| 16.5** | 1; 2 | 26.51/99.016 | Дефибрилляторы- мониторы | ДИ артериального давления: от 15 мм рт.ст. до 400 мм рт.ст. ДИ ЧСС: от 10 до 360 уд/мин ДИ температуры: от 0 ºС до 50 ºС ДИ SpO2: от 70 % до 100 % ДИ пульса: от 30 до 300 уд/мин ДИ частоты дыхания от 0 до 150 вдох/мин Выдаваемая энергия до 360 Дж ДИ напряжения: от 0,03 до 5 мВ ДИ объемной доли углекислого газа: от 0 до 20 % СО2 | ±2 мм рт.ст. ±1 уд/мин; ±2 % ±0,1 ºС ±2 % ±1 уд/мин; ±1 % ±1 вдох/мин ±0,5 Дж; ±10 % ±5 % ±4 % |  |