|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 5.0080

от 06.06.2025

на бланке ___________

на 2 листах

редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 06 июня 2025 года

лаборатории измерительных систем

Открытого акционерного общества «Электроцентрмонтаж»

| № п/п | Код вида измерений | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки (тип СИ) | Диапазон | Расширенная неопределенность U (k = 2, p = 0,95) | Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ул. Монтажников, д. 37, ком. 105, 220019 г. Минск, промзона «Западная» |  |  |  |  |  |  |
| 23.1*** | 26.51/ 99.023 | Давление Расход Температура Уровень Электрический ток Напряжение электрического тока Активная мощность Реактивная мощность Полная мощность Частота тока Электрическая проводимость Вибрация Частота вращения Расширение Линейное перемещение Искривление и виброперемещение вала Осевой сдвиг рН Содержание О2, СО, СО2, NO и других газов (преобразование силы постоянного тока в измеряемую величину) | Измерительные каналы информационно-измерительных систем в составе с первичными измерительными преобразователями с унифицированными выходными сигналами силы постоянного тока (электрические тракты измерительных каналов) | Унифици-рованный сигнал силы постоянного тока от 0 до 25 мА | 0,03 % | ЭЦМ.КЛ.МК 001-2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 23.2*** | 26.51/ 99.023 26.51/ 99.010 | Температура Напряжение постоянного тока (преобразование напряжения постоянного тока в температуру) | Измерительные каналы температуры информационно-измерительных систем, в составе с термоэлектрическими преобразователями (электрические тракты измерительных каналов температуры) | от минус 25 до 150 мВ | 0,001 мВ | ЭЦМ.КЛ.МК 001 - 2025 |
|  |  |  |  | от минус 270 до 1300 ºС | 0,01 ºС |  |
| 23.3*** | 26.51/ 99.023, 26.51/ 99.010 | Температура Электрическое сопротивление (преобразование электрического сопротивления в температуру) | Измерительные каналы температуры информационно-измерительных систем, в составе с термопреобразователями сопротивления (электрические тракты измерительных каналов температуры) | от 0 до 400 Ом | 0,01 Ом | - ЭЦМ.КЛ.МК 001 - 2025 |
|  |  |  |  | от минус 200 до 850 ºС | 0,01 ºС |  |
| 23.4*** | 26.51/ 99.023, 26.51/ 99.004 | Давление | Измерительные каналы информационно-измерительных систем, в составе с преобразователями давления | от минус 63 до 60000 кПа | 0,006 кПа | ЭЦМ.КЛ.МК 001 - 2025 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева