Приложение к аттестату аккредитации
№ BY/11202.1.0.0421
от «02» февраля 2004 г.

на 3 листах

Область Аккредитации  от «29» января  2007 г.

Научно-испытательной лаборатории лазерной техники и поляриметрии
Государственного научного учреждения «Институт физики им. Б.И. Степанова

Национальной академии наук Беларуси»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Измерение энергии импульсов импульсного лазерного излучения Q, Дж | 33.41.15 | Диапазон измеряемой энергии, Дж: …. 10-8 - 102 Относительная суммарная стандартная неопределенность измерений энергии, %: 0,5 – 10 | СТБ ИСО 11252-2005 ГОСТ 17490-77 ГОСТ 19319-82 ГОСТ 24428-80 | СТБ ИСО 11554-2004 МВИ.МН 1910-2003 МВИ.МН 2209-2005 02.МИ.008-2006 |
| Измерение стабильности энергии импульсов излучения импульсных лазеров ΔQ,% | 33.41.15 | Динамический диапазон контролируемого уровня энергии импульсов, Дж: 10-2 – 0,5 Порог чувствительности, %: ………….. 0,086 Относительная суммарная стандартная неопределенность измерений стабильности энергии импульсов, %: 5 | СТБ ИСО 11252-2005 ГОСТ 17490-77 ГОСТ 19319-82 ГОСТ 24428-80 | СТБ ИСО 11554-2004 МВИ.МН 2176-2005 |
| Измерение мощности излучения непрерывных и импульсно-периодических лазеров P, Вт | 33.41.15 | Диапазон измеряемой мощности, Вт: 10-7 – 102 Относительная суммарная стандартная неопределенность измерений мощности лазерного излучения, %: ………….. 1,5 – 8 | СТБ ИСО 11252-2005 ГОСТ 17490-77 ГОСТ 19319-82 ГОСТ 24428-80 | СТБ ИСО 11554-2004 МВИ МН1908-2003 МВИ.МН 177-2005 02.МИ.009-2006 02.МИ.010-2006 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Измерение стабильности мощности излучения непрерывных лазеров ΔP1(60) ,% | 33.41.15 | Динамический диапазон контролируемого уровня средней мощности лазерного излучения, Вт: 0,01–0,5 Порог чувствительности при измерениях стабильности мощности, %: средневременной: ……… 0,04 долговременной: …………..... 0,08 Относительная суммарная стандартная неопределенность измерений стабильности мощности, %: …..… 5 | СТБ ИСО 11252-2005 ГОСТ 17490-77 ГОСТ 19319-82 ГОСТ 24428-80 | СТБ ИСО 11554-2004 МВИ.МН 2127-2004 |
| Измерение временной формы импульса лазерного излучения P(t), пиковой мощности импульса Ppk, Вт, длительности импульса τн, с, частоты следования импульсов fp, Гц | 33.41.15 | Динамический диапазон энергии импульсов, Дж: ….. 10-3 – 1,0 Диапазон измеряемых длительностей импульсов, с: ……… 10-8 – 0,25 Диапазон измеряемых частот следования импульсов, Гц: ………….. 1 – 108 Относительная суммарная стандартная неопределенность измерений пиковой мощности импульса,%: …….....…. 2,5 – 5 длительности импульса, %: ………..… 1,5 – 5 частоты следования импульсов, %: ... 1,5 – 5 | СТБ ИСО 11252-2005 ГОСТ 17490-77 ГОСТ 19319-82 ГОСТ 24428-80 | СТБ ИСО 11554-2004 МВИ.МН 178-2005 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Измерение коэффициента ослабления ослабителей лазерного излучения, k | 33.37.15 | Динамический диапазон коэффициентов ослабления: ……..1,0 – 100,0 Относительная суммарная стандартная неопределенность измерений коэффициентов ослабления, %: ….….. 1,7 | ГОСТ 9411-91 | ГОСТ 3520-92 МВИ.МН.2292-2005 |
| Измерение пространственного распределения плотности мощности (энергии) лазерного излучения, диаметра dσ (ширин dσx, dσy) пучка, мм угла расходимости Θ, рад параметра качества пучка М2 местоположения перетяжки пучка z0, мм позиционной стабильности пучка Δ, мкм облученности Ee, Вт/см2 энергетической экспозиции He, Дж/см2 | 33.41.15 | Диапазон измеряемых диаметров (ширин) пучка, мм: … 0,4 – 9 Измеряемые углы расходимости, рад: до 0,03 Диапазон измеряемых параметров качества пучка М2: . 1 – 10 Относительная суммарная стандартная неопределенность измерений пространственных характеристик лазерного излучения, %: …….. не более 5 Относительная суммарная стандартная неопределенность измерений облученности и энергетической экспозиции, %: …….не более 10 | СТБ ИСО 11252-2005 ГОСТ 17490-77 ГОСТ 19319-82 ГОСТ 24428-80 | СТБ ИСО 13694-2004 СТБ ИСО 11146-1-2006 СТБ ИСО 11146-2-2006 СТБ ИСО/ТО 11146-3-2006 СТБ ИСО 11670-2004 ГОСТ 12.1.031-81 МВИ.МН 2412-2005 02.МИ.008-2006 02.МИ.009-2006 |

Директор БелГИМ   
руководитель Органа 
по аккредитации                                                                                                Н.А.Жагора