|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0230 от 20.04.2009 на бланке _________ на 6 листах редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 21 июня 2024 года

лаборатории метрологии

республиканского дочернего торгового унитарного предприятия

"Медтехника" г. Витебск

| № п/п | Код (наименование) вид работ: 1-первичная поверка 2-последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Лазо, 108, 210033, г. Витебск |  |  |  |  |  |
| 4.1** | 1; 2 | 26.51/99.004 | Приборы для измерения артериального давления | от 0 до 300 мм.рт.ст. Частота пульса: от 40 до 200 уд/мин | ±3 мм.рт.ст. и менее точные ±5,0 % и менее точные |
| 7.3.1** | 1; 2 | 26.51/99.007.3 | Дозаторы пипеточные с фиксированным объемом доз, с переменным объемом доз, дозаторы лекарственных веществ, насосы инфузионные | Объем дозирования: от 2 мкл до 100 мл Максимальный объем дозирования: 1000 мл | ±0,6 % и менее точные ±5 % и менее точные |
| 10.1* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Термометры медицинские | Диапазон измерения температуры: от 25 ºС до 45 ºС | 0,1 ºС и менее точные |
| 11.1** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Гемокоагулометры, анализаторы агрегации тромбоцитов, анализаторы биохимические, денситометры | Коэффициент пропускания: от 1 до 5 %T от 5 до 100 %T Диапазон измерений оптической плотности: от 0 до 2 Б Диапазон измерений времени: от 5 до 600 с | ±1 %T и менее точные ±1,5 %T и менее точные 0,01 Б и менее точные ±0,2 с и менее точные |
| 11.2** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Спектрофотометры, фотометры, колориметры фотоэлектрические | Спектральный диапазон: от 315 до 999 нм Оптическая плотность: от 0 до 3,0 Б Коэффициент пропускания: от 0 до 100 %T | ±3 нм и менее точные ±0,01 Б и менее точные ±0,5 %T и менее точные |
| 16.1** | 1; 2 | 26.51/99.016 26.51/99.025.16 | Кардиографы, кардиорегистраторы, электрокардиорегистраторы, комплекс компьютерный для исследования электрической и механической деятельности сердечно-сосудистой системы | Диапазон измеряемых напряжений: от 0,03 до 5,0 мВ Диапазон измерения ЧСС: от 10 до 360 уд/мин Диапазон измерений артериального давления: от 15 до 400 мм рт. ст. Диапазон измерений частоты пульса: 10 до 360 уд/мин Диапазон измерений частоты дыхания: от 0 до 150 мин-1 | ±5 % и менее точные ±1 уд/мин и менее точные ±1 % и менее точные ±2 мм.рт.ст. и менее точные ±2 уд/мин и менее точные ±1 мин-1 и менее точные |
| 16.2** | 1; 2 | 26.51/99.016 26.51/99.025.16 | Реографы и Реоплетизмографы. Реопреобразователи с цифровым выходом, Комплексы реографические | от 10 до 500 Ом | ±6 % и менее точные |
| 25.1** | 1; 2 | 26.51/99.025 | Оксиметры, пульсоксиметры | Диапазон измерений SpO2: от 30 % до 100 % Диапазон измерений ЧП: 10 до 360 уд/мин | ±2 % и менее точные ±2 уд/мин и менее точные ±2 % и менее точные |
| 25.2** | 1; 2 | 26.51/99.025 | Аппараты для гальванизации, дентометры | от 0 до 50 мА 200 мс 10 мс |  = 2 % и менее точные ±10 мс и менее точные ±2 мс и менее точные |
| 25.3** | 1; 2 | 26.51/99.025 | Дефибрилляторы, дефибрилляторы-мониторы | Диапазон измеряемых напряжений: от 0,03 до 5,0 мВ; Диапазон измерений артериального давления: от 15 до 400 мм.рт.ст. Диапазон измерения ЧСС: от 10 до 360 уд/мин Диапазон измерений частоты пульса: 10 до 360 уд/мин Диапазон измерений температуры тела: от 0 ˚С до 50 ˚С Диапазон измерения Sp02: от 30 % до 100 % Выдаваемая энергия до 360 Дж Диапазон измерений частоты дыхания: от 0 до 150 мин-1 | ±5 % и менее точные ±2 мм.рт.ст. и менее точные ±1 уд/мин и менее точные ±1 % и менее точные ±1 уд/мин и менее точные ±2 % и менее точные ±0,1 ˚С и менее точные ±2,0 % и менее точные ±0,5 Дж и менее точные ±10,0 % и менее точные ±1 мин-1 и менее точные |
| 25.4** | 1; 2 | 26.51/99.025 | Аппараты УВЧ-терапии Аппараты СВЧ-терапии | Рабочая частота: 40,68; 27,12; 460; 2375; 2450 МГц; Выходная мощность: от 0,8 до 350 Вт | ±0,6 % и менее точные ±20 % и менее точные |
| 25.5** | 1; 2 | 26.51/99.025 | Аппараты ультразвуковые терапевтические | Частота ультразвуковых колебаний: от 0,88 до 5,28 МГц; Интенсивность ультразвуковых колебаний: от 0,05 до 1 Вт/см2 | ±0,03 % и менее точные ±17 % и менее точные |
| 25.6** | 1; 2 | 26.51/99.025 | Аппараты для электроанестезии; электростимуляторы и низкочастотная электротерапевтическая аппаратура | Частота следования импульсов: от 0,005 до 3 кГц; Несущая частота: от 2 до 5 кГц | ±20 % и менее точные ±10 % и менее точные |
| 25.7** | 1; 2 | 26.51/99.025 | Мониторы медицинские, системы мониторирования пациента | Диапазон измеряемых напряжений: от 0,03 до 5,0 мВ; Диапазон измерений артериального давления: от 15 до 400 мм.рт.ст. Диапазон ЧСС: от 10 до 360 уд/мин Диапазон измерений температуры тела: от 0 ˚С до 50 ˚С Диапазон измерений частоты пульса: 10 до 360 уд/мин Диапазон измерения Sp02: от 30 % до 100 % Диапазон измерений частоты дыхания: от 0 до 150 мин-1 | ±5,0 % и менее точные ± 2 мм.рт.ст. и менее точные ±1 уд/мин и менее точные ±1 % и менее точные ±0,1 ˚С и менее точные ±1 уд/мин и менее точные ±2 % и менее точные ±2,0 % и менее точные ±1 мин-1 и менее точные |
| 25.8** | 1; 2 | 26.51/99.025 | Велоэргометры | от 20 до 120 об/мин Максимальная нагрузочная мощность: 400 Вт | 2 об/мин и менее точные 3 Вт и менее точные |
| 25.9** | 1; 2 | 26.51/99.025 | Тонометры внутриглазного давления ТВГД-02 | от 7 до 50 мм.рт.ст. | в диапазоне: от 7 мм.рт.ст. до 23 мм.рт.ст. включ. 2 мм.рт.ст.; от 23 мм.рт.ст. до 50 мм.рт.ст. включ. 5 мм.рт.ст. |
| 25.10 ** | 1; 2 | 26.51/99.025 | Системы мониторинга уровня глюкозы в крови, измерители концентрации глюкозы в крови | от 10 до 900 мг/л от 0,6 до 35 ммоль/л | ОСКО = 5 % и более ОСКО = 6 % и более ±0,83 ммоль/л и более ±15% и более |
| 25.11 ** | 1; 2 | 26.51/99.025 | Приборы для измерения, определения концентрации паров алкоголя, этанола в выдыхаемом воздухе, крови, анализаторы паров алкоголя в выдыхаемом воздухе | от 0,00 до 1,35 мг/л от 0,0 до 3,0 ‰ | ±10 % и менее точные ±0,02 мг/л и менее точные ±0,05 ‰ и менее точные ±5 % и менее точные |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	          Е.В. Бережных