|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0231 от 20.04.2009 на бланке _________ на 4 листах редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 21 июня 2024 года

лаборатории метрологии

республиканского дочернего торгового унитарного предприятия "Медтехника"

| № п/п | Код (наименование) вид работ: 1-первичная поверка 2-последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Челюскинцев, 59а, 212003, г.Могилёв |  |  |  |  |  |
| 2.1** | 1; 2 | 26.51/99.002 | Весы механические и электронные | от 0,01 до 160 кг | Класс точности средний ГОСТ 29329-92, ГОСТ OIML R 76-1-2011 |
| 4.1** | 2 | 26.51/99.004 | Манометры кислородные | от 0 до 10 МПа | кл.т. 1,0; 2,5; 4,0 |
| 4.2** | 2 | 26.51/99.004 | Манометры электроконтактные | от минус 0,1 МПа до 2,5 МПа | кл.т. 1,0 – 4,0 |
| 4.3** | 2 | 26.51/99.004 | Манометры, мановакуумметры показывающие | от минус 0,1 МПа до 2,5 МПа | кл.т. 1,0 – 4,0 |
| 4.4** | 2 | 26.51/99.004 | Манометры, мановакуумметры показывающие | для манометров: от 0 до 2,5 МПа для мановакуумметров: от 0 до 2,4 МПа | кл.т. 2,5; 4,0 |
| 4.5** | 1; 2 | 26.51/99.004 26.51/99.025.4 | Приборы для измерения артериального давления | от 0 до 300 мм.рт.ст. от 0 до 400 гПа Частота пульса: от 30 до 240 уд/мин | ±3 мм.рт.ст. ±4 гПа ±1,0 % |
| 7.3.1** | 1; 2 | 26.51/99.007.3 | Дозаторы пипеточные Дозаторы шприцевые, пипеточные, автоматические поршневые Дозаторы лекарственных веществ, насосы инфузионные | Объем дозирования: от 2 до 20 мкл Объем дозирования: от 20 до 50 мкл от 50 мкл до 200 мл Максимальный объем дозирования: 1000 мл | ±0,8 % ±1,5 % ±0,6 % ±5 % |
| 11.1** | 2 | 26.51/99.011 | Анализаторы агрегации тромбоцитов | Коэффициент пропускания: от 1 до 5 %T от 5 до 100 %T Спектральный диапазон: от 340 до 700 нм Диапазон измерений оптической плотности: от 0 до 2 Б | ±1 %T ±1,5 %T ±2 % |
| 11.2** | 2 | 26.51/99.011 | Турбодиметрические гемокоагулометры, гемокоагулометры 4-х канальные | Диапазон измерений времени: от 5 до 600 с Коэффициент пропускания: от 1 до 100 %T | ±0,2 с ±1 %T |
| 11.3** | 2 | 26.51/99.011 | Фотометры фотоэлектрические КФК-3 Колориметры фотоэлектрические КФО, ФЭК-56М, КФК, ФЭК-56, КФК-2, КФК-2МП, ФЭК-60, ФЭК-М | Спектральный диапазон: от 315 до 990 нм Коэффициент пропускания: от 0,1 до 100 %T Оптическая плотность: от 0 до 2,0 Б Коэффициент пропускания: от 5 до 100 %T | ±3 нм ±0,5 % T ±0,06 Б ±(1 - 1,5) %Т |
| 11.4** | 2 | 26.51/99.011 | Спектрофотометры PV 1251 A (PV1251 B, PV 1251 C) Фотометры РМ2111 Фотометры автоматизированные РА2600 Фотометры универсальные Ф-300 | Спектральный диапазон: от 325 до 999 нм Диапазон измерений оптической плотности: от минус 0,501 Б до 2,5 Б Спектральный диапазон: от 340 до 850 нм Диапазон измерений оптической плотности: от 0 до 2,5 Б Спектральный диапазон: от 340 до 700 нм Диапазон измерений оптической плотности: от 0,04 до 1,2 Б | ±2 нм ±(0,015-0,06) Б ±2 нм ±0,06 Б ±2 нм ±0,010 Б ±5 % |
| 16.1** | 1; 2 | 26.51/99.016 26.51/99.025.16 | Кардиорегистраторы, электрокардиорегистраторы | Диапазон измеряемых напряжений: от 0,03 до 5,0 мВ Диапазон частот: от 0,5 до 100 Гц | ±5 % неравномерность АЧХ от минус 10 % до 5 % |
| 16.2** | 1; 2 | 26.51/99.016 26.51/99.025.16 | Электрокардиографы, электрокардиоскопы кардиокомплексы; комплексы компьютерные для исследования электрической и механической деятельности сердечно-сосудистой системы | Диапазон измеряемых напряжений: от 0,03 до 5,0 мВ; Диапазон частот: от 0,05 до 200 Гц | ±5 % неравномерность АЧХ от минус 10 % до 5 % |
| 25.1** | 2 | 26.51/99.025 | Аппараты лазерные терапевтические | Выходная мощность лазерного излучения: от 10-4 до 10 Вт | ±10 % |
| 25.2** | 2 | 26.51/99.025 | Аппараты для гальванизации | от 0 до 50 мА | ±10 % |
| 25.3** | 2 | 26.51/99.025 | Аппараты УВЧ-терапии | Рабочая частота: 12; 27; 40; 68 МГц Выходная мощность: от 0,8 до 350 Вт | ±0,05 % ±30 % |
| 25.4** | 2 | 26.51/99.025 | Аппараты ультразвуковые терапевтические | Частота ультразвуковых колебаний: от 0,88 до 5,28 МГц; Интенсивность ультразвуковых колебаний: от 0,05 до 1 Вт/см2 | ±0,03 % ±17 % |
| 25.5** | 2 | 26.51/99.025 | Аппараты для электроанестезии; электростимуляторы и низкочастотная электротерапевтическая аппаратура | Частота следования импульсов: от 0,005 до 3 кГц; Несущая частота: от 2 до 5 кГц | ±20 % ±10 % |
| 25.6** | 2 | 26.51/99.025 | Аппараты электрохирургические высокочастотные | Рабочая частота: 440 кГц 1760 кГц | ±2 % ±44 кГц |
| 25.7** | 2 | 26.51/99.025 | Мониторы Системы мониторирования Пульсоксиметры Оксиметры | Диапазон измерений артериального давления: от 0 до 400 мм рт. ст. Диапазон ЧСС: от 10 до 360 уд/мин Диапазон измерений температуры тела: от 0 ˚С до 50 ˚С Диапазон измерения Sp02: от 30 % до 100 % Частота пульса: от 30 до 250 уд/мин Частота дыхания: от 0 до 150 вдох/мин | ±3 мм рт. ст. ±1 уд/мин ±0,1 ˚С ±2,0 % ±1 уд/мин ±1 вдох/мин |
| 25.8** | 2 | 26.51/99.025 | Велоэргометры | от 10 до 1000 мА | ±10 % |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	          Е.В. Бережных