|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 3.0338

от 06 декабря 2019 года

На бланке № ___________

На 2 листах

Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 06 декабря 2019 года

поверочной лаборатории

Закрытого акционерного общества «СПЕКТРОСКОПИЯ, ОПТИКА И ЛАЗЕРЫ – АВАНГАРДНЫЕ РАЗРАБОТКИ»

| № пунктов | Код /наименование/ вида работ: 1- первичная поверка; 2- последующая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код вида измерений | Наименование /тип/ средств измерений | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11.1 | 1, 2 | 26.51/99.011 | Спектрофотометры PV 1251 | Спектральный диапазон от 325 до 999 нм Диапазон измерения оптической плотности: от -0,301 до 0,300 Б от 0,300 до 1,000 Б от 1,000 до 2,000 Б от 2,000 до 3,000 Б | ±2 нм ±0,015 Б ±0,020 Б ±0,060 Б ±0,150 Б |
| 11.2 | 1, 2 | 26.51/99.011 | Спектрофотометры РВ 2201 | Спектральный диапазон от 200 до 1100 нм Диапазон измерения оптической плотности: от 0 до 2,000 Б | ∆D=±(0,005 + +0,05·Dэт) |
| 11.3 | 1, 2 | 26.51/99.011 | Фотометры автоматизированные РА 2600 | Спектральный диапазон от 340 до 850 нм Диапазон измерения оптической плотности: от 0,0 до 0,500 Б от 0,500 до 1,000 Б от 1,000 до 2,000 Б | ±2 нм ± 0,015 Б ± 0,025 Б ± 0,060 Б |
| 11.4 | 1, 2 | 26.51/99.011 | Фотометры РМ 2111 | Спектральный диапазон от 340 до 850 нм Диапазон измерения оптической плотности: от -0,501 до 0,500 Б от 0,500 до 1,000 Б от 1,000 до 2,000 Б | ±2 нм ± 0,015 Б ± 0,025 Б ± 0,060 Б |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11.5 | 1, 2 | 26.51/99.011 | Спектрофлуориметр СМ 2203 | Спектральный диапазон от 220 до 820 нм (в режиме спектрофлуориметра) Спектральный диапазон от 220 до 1000 нм (в режиме спектрофотометра) Диапазон измерения оптической плотности (в режиме спектрофотометра): от 0 до 2,000 Б | В режиме спектрофотометра ∆D=±(0,005 + +0,05·Dэт) |
| 11.6 | 1, 2 | 26.51/99.011 | Турбидиметрические гемокоагулометры | Диапазон измерения времени: от 5 до 600 с Коэффициент пропускания: от 5 % до 100 % | ±0,2 с ±2 % |
| 11.7 | 1, 2 | 26.51/99.011 | Гемокоагулометры 4-х канальные | Диапазон измерения времени: от 5 до 600 с Коэффициент пропускания: от 1,0 % до 10,0 %, от 10,0 % до 100,0 % | ±1с ±1 % ±1,5 % |
| 11.8 | 1, 2 | 26.51/99.011 | Анализаторы агрегации тромбоцитов | Коэффициент пропускания: от 1 % до 5 % от 5 % до 100 % | Абсолютная погрешность: ± 1 % ± 1,5 % |
| 11.9 | 1, 2 | 26.51/99.011 | Денситометры | Спектральный диапазон от 400 до 800 нм Диапазон измерения оптической плотности: от 0 до 0,3 Б от 0,3 до 1 Б от 1 до 2 Б | ± 0,01 Б ± 0,025 Б ± 0,08 Б |
| 11.10 | 1, 2 | 26.51/99.011 | Билирубинометры | Диапазон измерения оптической плотности: от 0 до 0,8 Б | ∆D=±(0,005 + +0,05·Dэт) |

Руководитель органа 
по аккредитации Республики Беларусь - 
директор Государственного 
предприятия «БГЦА»			Т.А.Николаева