|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 3.0097 |
|  | от 27.04.1998 |
|  | на бланке № ____ на 7 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 29 августа 2025 года

| метрологической службы государственного учреждения "Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код (наименование) вида работ 1-первичная поверка 2-последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |  |
|  |  | код области измере ний | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пр-т Независимости, 110, 220114, г.Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1** | 2 | 26.51/ 99.001 | Рейки водомерные, снегомерные, ледомерные, гидрометрические штанги | от 0 до 2000 мм | ± (2 – 3) мм |
|  |  |  |  | свыше 2000 до 10000 мм | ± 10 мм |
| 1.2*** | 2 | 26.51/ 99.001 | Измерители высоты нижней границы облаков | от 30 до 150 м | ± (0,1Н + 5) м |
|  |  |  |  | свыше 150 до 500 м | ± (0,07Н + 10) м |
|  |  |  |  | свыше 500 до 1500 м | ± (0,05Н + 15) м |
|  |  |  |  | свыше 1500 м до 2000 м | ± (0,05Н + 50) м |
|  |  |  |  | от 15 до 100 м | ± 10 м |
|  |  |  |  | от 100 до 2000 м | ± 0,07Н м, где Н – высота нижней границы облаков, м |
| 1.3*** | 2 | 26.51/ 99.001 | Измерители нижней границы облаков | от 10 до 100 м | ± 10 м |
|  |  |  |  | свыше 100 до 2000 м | ± 10 % от Н |
|  |  |  |  | свыше 2000 до 7000 м | ± 5 % от Н, где Н – высота нижней границы облаков, м |
| 1.4*** | 2 | 26.51/ 99.001 | Приборы для измерения метеорологической дальности видимости | Метеорологическая дальность видимости от 20 до 250 м | ± 15 % |
|  |  |  |  | свыше 250 до 3000 м | ± 10 % |
|  |  |  |  | свыше 3000 до 6000 м | ± 20 % |
|  |  |  |  | свыше 6000 до 10000 м | ± 35 % |
|  |  |  |  | коэффициент пропускания от 0,01 до 0,98 | ± 0,01 |
| 1.5*** | 2 | 26.51/ 99.001 | Нефелометры | от 5 до 10000 м | ± 10 % |
|  |  |  |  | свыше 10000 до 50000 м | ± 20 % |
| 2.1* | 2 | 26.51/ 99.002 | Снегомеры весовые | масса пробы снега от 50 до 1500 г | ± 5 г |
|  |  |  |  | длина шкалы цилиндра 590 мм | ± 3 мм |
|  |  |  |  | значение внутреннего диаметра приемной части цилиндра 79,8 мм | ± 3 мм |
| 2.2*** | 2 | 26.51/ 99.002 | Датчики осадков | свыше 0,1 мм | ± (0,1 + 0,05K) мм, где К – количество осадков, мм |
|  |  |  |  | от 0,2 до 1 мм | ± 0,2 мм |
|  |  |  |  | свыше 1 до 1500 мм | ± 5 % |
| 4.1** | 2 | 26.51/ 99.004 | Барометры стационарные чашечные ртутные | от 680 до 1100 гПа | ± 0,5 гПа |
| 4.2** | 2 | 26.51/ 99.004 | Барометры метеорологические | от 7 до 1080 гПа | ± (1,07 - 3,3) гПа |
| 4.3* | 2 | 26.51/ 99.004 | Барографы метеорологические | от 950 до 1050 гПа | ± 1,5 гПа |
| 4.4** | 2 | 26.51/ 99.004 | Барометры цифровые | от 5 до 1100 гПа | ± 0,2 гПа |
| 4.5** | 2 | 26.51/ 99.004 | Датчики атмосферного давления | от 5 до 1100 гПа | ± 0,2 гПа |
| 7.1* | 2 | 26.51/ 99.007 | Анемометры ручные чашечные | от 1 до 20 м/с | ± (0,3 + 0,05V) м/c, где V – измеряемая средняя скорость воздушного потока, м/с |
| 7.2* | 2 | 26.51/ 99.007 | Анемометры ручные крыльчатые | от 0,3 до 5 м/с | ± (0,1 + 0,05V) м/c, где V – измеряемая средняя скорость воздушного потока, м/с |
| 7.3* | 2 | 26.51/ 99.007 | Вертушки гидрометрические речные | от 0,08 до 0,2 м/с | ± 10 % |
|  |  |  |  | свыше 0,2 до 2 м/с | ± 1,5 % |
| 7.4* | 2 | 26.51/ 99.007 | Установки для поверки ручных анемометров | от 0,7 до 20 м/с | ± (0,2 + 0,004V) м/c, где V – измеряемая средняя скорость воздушного потока, м/с |
| 9.1* | 2 | 26.51/ 99.009 | Гигрографы | от 30 % до 98 % | ± 10 % |
| 9.2* | 2 | 26.51/ 99.009 | Гигрометры | от 30 % до 98 % | ± 10 % |
|  |  |  | Гигрометры психрометрические ВИТ | от 20 % до 90 % |  |
|  |  |  |  | от 5 °С до 10 °С | ± 7 % |
|  |  |  |  | свыше 10 °С до 30 °С | ± 6 % |
|  |  |  |  | свыше 30 °С до 40 °С | ± 5 % |
| 10.1* | 2 | 26.51/ 99.010 | Термографы | от минус 35 °С до 45 °С | ± 1 °С |
| 10.2* | 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры почвенные электрические | от минус 30 °С до 30 °С | ± 0,25 °С |
| 10.3* | 2 | 26.51/ 99.010 | Приборы для измерения температуры воды | от минус 5 °С до 35 °С | ± 0,1 °С |
| 10.4** | 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры метеорологические | Точка 0 °С | ± 0,2 °С |
| 22.1** 22.1** | 2 2 | 26.51/ 99.022 26.51/ 99.022 | Системы измерительные информационные метеорологические MAWS каналы измерений: |  |  |
|  |  |  | температуры воздуха HMP45D | от минус 40 °С до 50 °С | ± 0,3 °С |
|  |  |  | относительной влажности воздуха | от 0,8 % до 100 % | ± 3,0 % |
|  |  |  | температуры почвы (грунта) и воды QMT 103 QMT 107 QMT 110 DTS12W DTS12 | от минус 40 °С до 60°С (от 80 до 125 Ом) | ± 0,3 °С |
|  |  |  | метеорологической оптической дальности видимости метеорологической оптической дальности видимости | от 5 до 10000 м | ± 10 % |
|  |  |  |  | свыше 10000 до 75000 м | ± 20 % |
|  |  |  |  | от 10 до 400 м | ± 10 м |
|  |  |  |  | свыше 400 до 800 м | ± 25 м |
|  |  |  |  | свыше 800 до 10000 м | ± 10 % |
|  |  |  | атмосферного давления | от 500 до 1100 гПа | ± 0,25 гПа |
|  |  |  | высоты нижней границы облаков | от 10 до 7500 м | ± 5 м или ± 1 % от Н, где Н – высота нижней границы облаков, м |
|  |  |  | уровня снега | от 0,5 до 10,0 м | ± 0,4 % от Н, где Н – высота снежного покрова, м |
|  |  |  | количества осадков RG13/RG13H | от 0,2 мм | ± 1 % |
|  |  |  | Pluvio2 | от 0,6 мм | ± 5 % |
| 22.2** 22.2** | 2 2 | 26.51/ 99.022 26.51/ 99.022 | Системы измерительные информационные метеорологические AWS310 каналы измерений: |  |  |
|  |  |  | температуры почвы (грунта) и воды QMT 103 QMT 110 | от минус 40 °С до 60°С | ± (0,1 + 0,0017·¦t¦) °С, где t - измеренное значение температуры, °С |
|  |  |  | DTS12W DTS12G | от минус 40 °С до 60°С | ± (0,08 + 0,00125·¦t¦) °С, где t - измеренное значение температуры, °С |
|  |  |  | температуры воздуха DTS12A | от минус 40 °С до 60°С | ± (0,08 + 0,00125·¦t¦) °С, где t - измеренное значение температуры, °С |
|  |  |  | QMT 107 | от минус 40 °С до 60°С | ± 0,3 °С |
|  |  |  | атмосферного давления | от 500 до 1100 гПа | ± 0,25 гПа |
|  |  |  | метеорологической оптической дальности видимости | от 5 до 10000 м | ± 10 % |
|  |  |  |  | свыше 10000 до 75000 м | ± 20 % |
|  |  |  |  | от 10 до 600 м | ± 50 м |
|  |  |  |  | свыше 600 до 1500 м | ± 10 % |
|  |  |  |  | свыше 1500 до 10000 м | ± 20 % |
|  |  |  | высоты нижней границы облаков | от 0 до 7600 м | ± 5 м или ± 1 % от Н, где Н – высота нижней границы облаков, м |
|  |  |  | высоты снежного покрова | от 0,5 до 10,0 м | ± 10 мм или ± 0,4% от Н, где Н – высота снежного покрова, м |
|  |  |  | количества осадков RG13/RG13H | от 0,2 мм | ± 2 % |
|  |  |  | Pluvio2 | от 0,6 мм | ± 5 % |
| 22.3** 22.3* | 2 2 | 26.51/ 99.022 26.51/ 99.022 | Системы метеорологические измерительно-информационные С-01 каналы измерений: |  |  |
|  |  |  | температуры воздуха | от минус 60 °С до минус 30°С | ± 0,3 °С |
|  |  |  |  | свыше минус 30°С до 60 °С | ± 0,2 °С |
|  |  |  | температуры почвы (грунта) и воды DTS12G/W | от минус 55 °С до 65°С | ± 0,2 °С |
|  |  |  | ПИТ-01 | от минус 60 °С до 60°С | ± (0,15 + 0,002·¦t¦) °С, где t – измеренное значение температуры, °С |
|  |  |  | относительной влажности воздуха | от 2 % до 90 % | ± 3,0 % |
|  |  |  |  | свыше 90 % до 98% | ± 4,0 % |
|  |  |  | высоты нижней границы облаков | от 15 до 100 м | ± 10 м |
|  |  |  |  | свыше 100 до 2000 м | ± 10 % от Н |
|  |  |  |  | свыше 2000 до 7000 м | ± 5 % от Н, где Н – высота нижней границы облаков, м |
|  |  |  | нефелометр | от 10 до 10000 м | ± 10 % |
|  |  |  |  | свыше 10000 до 30000 м | ± 20 % |
|  |  |  | количества осадков Пеленг СФ-11 | от 0,2 до 125 мм в летний период | ± (0,10 + 0,05К), где К - количество осадков, мм |
|  |  |  |  | от 0,2 до 12,5 мм в зимний период |  |
|  |  |  | RG13/RG13H | от 0,2 мм | ± (0,2 + 0,02K), где К – количество осадков, мм |
|  |  |  | Pluvio2 | от 0,1 до 0,2 мм | ± 10 % |
|  |  |  |  | свыше 0,2 до 1500 мм | ± 5 % |
|  |  |  | атмосферного давления | от 500 до 1150 гПа | ± 0,2 гПа |
|  |  |  | высоты снежного покрова | от 0 до 9,5 м | ± 10 мм или ± 0,4% от Н, где Н – высота снежного покрова, м |
| 22.4** 22.4** | 2 2 | 26.51/ 99.022 26.51/ 99.022 | Станции комплексные радиотехнические аэродромные метеорологические КРАМС-4 каналы измерений: |  |  |
|  |  |  | температуры воздуха НМР45D | от минус 40 °С до 60°С | ± (0,2+0,01Δt) °С, где Δt – абсолютное значение разницы между температурой анализируемой среды и +20°С |
|  |  |  | НМР155 | от минус 50 °С до 20 °С | ± (0,226-0,0028 t) °С |
|  |  |  |  | свыше 20 °С до 60 °С | ± (0,055-0,0057 t) °С, где t - температура окружающей среды |
|  |  |  | относительной влажности воздуха | от 0,8 % до 90 % | ± 4 % |
|  |  |  |  | свыше 90 % до 100 % | ± 5 % |
|  |  |  | атмосферного давления РТВ330 | от 500 до 1100 гПа | ± 0,25 гПа; |
|  |  |  | РМТ16А | от 600 до 1100 гПа | ± 0,3 гПа; |
|  |  |  | БРС-1М-1 | от 600 до 1100 гПа | ± 0,33 гПа; |
|  |  |  | высоты нижней границы облаков | от 0 до 7600 м |  |
|  |  |  |  | от 10 до 2000 м | ± 5 м или ± 1 % от Н, где Н – высота нижней границы облаков, м |
|  |  |  |  | от 15 до 100 м | ± 10 м |
|  |  |  |  | свыше 100 до 2000 м | ± 10% |
|  |  |  | метеорологической оптической дальности видимости LT31 метеорологической оптической дальности видимости LT31 | от 10 до 2000 м | ± 5 % |
|  |  |  |  | свыше 2000 до 4500 м | ± 10 % |
|  |  |  |  | свыше 4500 до 6500 м | ± 15 % |
|  |  |  |  | свыше 6500 до 10000 м | ± 20 % |
|  |  |  | FS11 | от 5 до 10000 м | ± 10 % |
|  |  |  |  | свыше 10000 до 75000 м | ± 20 % |
|  |  |  | PWD | от 10 до 50000 м |  |
|  |  |  |  | от 10 до 10000 м | ± 10 % |
|  |  |  |  | свыше 10000 м | ± 15 % (PWD 20, PWD 22) ± 20 % (PWD 50, PWD 52) |
|  |  |  | Пеленг СЛ-03 | от 10 до 50000 м |  |
|  |  |  |  | от 10 до 10000 м | ± 10 % |
|  |  |  |  | свыше 10000 до 30000 м | ± 20 % |
|  |  |  | количества осадков RG13/RG13H | от 0,2 до 9999 мм | ± (0,5+0,2/М), где М - измеренная величина осадков |
|  |  |  | Pluvio2 | от 0 до 1500 мм | ± 1,0 мм |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»			Т.А. Николаева