ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

по состоянию на «21» ноября 2025 г.

Республиканского дочернего торгового унитарного предприятия "Медтехника"

наименование юридического лица

лаборатории метрологии

наименование структурного подразделения юридического лица (в случае его аккредитации)

BY/112 3.0231

уникальный регистрационный номер аккредитованного субъекта в реестре Национальной системе аккредитации Республики Беларусь

| № п/п | Виды поверки: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области деятельности | наименование средства измерений | наилучшие метрологические характеристики поверяемых средств измерений |  |  |
|  |  |  |  | пределы, диапазоны, номинальные значения | класс точности, разряд, погрешность |  |
| 2.1** | 1; 2 | 26.51/99.002 | Весы механические и электронные | от 0,01 до 160 кг | Класс точности средний ГОСТ 29329-92, ГОСТ OIML R 76-1-2011 | ул. Челюскинцев, 59а, 212003, г.Могилёв |
| 4.1** | 2 | 26.51/99.004 | Манометры кислородные | от 0 до 10 МПа | кл.т. 1,0; 2,5; 4,0 | ул. Челюскинцев, 59а, 212003, г.Могилёв |
| 4.2** | 2 | 26.51/99.004 | Манометры электроконтактные | от минус 0,1 МПа до 2,5 МПа | кл.т. 1,0 – 4,0 | ул. Челюскинцев, 59а, 212003, г.Могилёв |
| 4.3** | 2 | 26.51/99.004 | Манометры, мановакуумметры показывающие | от минус 0,1 МПа до 2,5 МПа | кл.т. 1,0 – 4,0 | ул. Челюскинцев, 59а, 212003, г.Могилёв |
| 4.4** | 2 | 26.51/99.004 | Манометры, мановакуумметры показывающие | для манометров от 0 до 2,5 МПа для мановакуумметров от 0 до 2,4 МПа | кл.т. 2,5; 4,0 | ул. Челюскинцев, 59а, 212003, г.Могилёв |
| 4.5** | 1; 2 | 26.51/99.004 | Приборы для измерения артериального давления | от 0 до 300 мм.рт.ст. от 0 до 400 гПа Частота пульса: от 30 до 240 уд/мин | ±3 мм.рт.ст. ±4 гПа ±1,0 % | ул. Челюскинцев, 59а, 212003, г.Могилёв |
| 7.1** | 1; 2 | 26.51/99.207 | Дозаторы пипеточные Дозаторы шприцевые, пипеточные, автоматические поршневые Дозаторы лекарственных веществ, насосы инфузионные | Объем дозирования: от 2 до 20 мкл Объем дозирования: от 20 до 50 мкл от 50 мкл до 200 мл Максимальный объем дозирования: 1000 мл | ±0,8 % ±1,5 % ±0,6 % ±5 % | ул. Челюскинцев, 59а, 212003, г.Могилёв |
| 11.1** | 2 | 26.51/99.011 | Анализаторы агрегации тромбоцитов | Коэффициент пропускания: от 1 до 5 %T от 5 до 100 %T Спектральный диапазон: от 340 до 700 нм Диапазон измерений оптической плотности: от 0 до 2 Б | ±1 %T ±1,5 %T ±2 % | ул. Челюскинцев, 59а, 212003, г.Могилёв |
| 11.2** | 2 | 26.51/99.011 | Турбодиметрические гемокоагулометры, гемокоагулометры 4-х канальные | Диапазон измерений времени: от 5 до 600 с Коэффициент пропускания: от 1 до 100 %T | ±0,2 с ±1 %T | ул. Челюскинцев, 59а, 212003, г.Могилёв |
| 11.3** | 2 | 26.51/99.011 | Фотометры фотоэлектрические КФК-3 Колориметры фотоэлектрические КФО, ФЭК-56М, КФК, ФЭК-56, КФК-2, КФК-2МП, ФЭК-60, ФЭК-М | Спектральный диапазон: от 315 до 990 нм Коэффициент пропускания: от 0,1 до 100 %T Оптическая плотность: от 0 до 2,0 Б Коэффициент пропускания: от 5 до 100 %T | ±3 нм ±0,5 %T ±0,06 Б ±(1 - 1,5) %Т | ул. Челюскинцев, 59а, 212003, г.Могилёв |
| 11.4** | 2 | 26.51/99.011 | Спектрофотометры PV 1251 A (PV1251 B, PV 1251 C) Фотометры РМ2111 Фотометры автоматизированные РА2600 Фотометры универсальные Ф-300 | Спектральный диапазон: от 325 до 999 нм Диапазон измерений оптической плотности: от минус 0,501 Б до 2,5 Б Спектральный диапазон: от 340 до 850 нм Диапазон измерений оптической плотности: от 0 до 2,5 Б Спектральный диапазон: от 340 до 700 нм Диапазон измерений оптической плотности: от 0,04 до 1,2 Б | ±2 нм ±(0,015-0,06) Б ±2 нм ±0,06 Б ±2 нм ±0,010 Б ±5 % | ул. Челюскинцев, 59а, 212003, г.Могилёв |
| 16.1** | 1; 2 | 26.51/99.016 | Кардиорегистраторы, электрокардио-регистраторы | Диапазон измеряемых напряжений: от 0,03 до 5,0 мВ Диапазон частот: от 0,5 до 100 Гц | ±5 % неравном. АЧХ от минус 10 % до 5 % | ул. Челюскинцев, 59а, 212003, г.Могилёв |
| 16.2** | 1; 2 | 26.51/99.016 | Электрокардиографыэлектрокардиоскопы кардиокомплексы; комплексы компьютерные для исследования электрической и механической деятельности сердечно-сосудистой системы | Диапазон измеряемых напряжений: от 0,03 до 5,0 мВ; Диапазон частот: от 0,05 до 200 Гц | ±5 % неравном. АЧХ от минус 10 % до 5 % | ул. Челюскинцев, 59а, 212003, г.Могилёв |
| 16.3** | 2 | 26.51/99.016 | Мониторы Системы мониторирования Пульсоксиметры Оксиметры | Диапазон измерений артериального давления: от 0 до 400 мм рт. ст. Диапазон ЧСС: от 10 до 360 уд/мин Диапазон измерений температуры тела: от 0 ˚С до 50 ˚С Диапазон измерения Sp02: от 30 % до 100 % Частота пульса: от 30 до 250 уд/мин Частота дыхания: от 0 до 150 вдох/мин | ±3 мм рт. ст. ±1 уд/мин ±0,1 ˚С ±2,0 % ±1 уд/мин ±1 вдох/мин | ул. Челюскинцев, 59а, 212003, г.Могилёв |
| 16.4** | 2 | 26.51/99.016 | Велоэргометры | от 10 до 1000 мА | ±10 % | ул. Челюскинцев, 59а, 212003, г.Могилёв |
| 16.5** | 1; 2 | 26.51/99.016 | Дефибрилляторы- мониторы | ДИ артериального давления: от 15 мм рт.ст. до 400 мм рт.ст. ДИ ЧСС: от 10 до 360 уд/мин ДИ температуры: от 0 ºС до 50 ºС ДИ SpO2: от 70 % до 100 % ДИ пульса: от 30 до 300 уд/мин ДИ частоты дыхания от 0 до 150 вдох/мин Выдаваемая энергия до 360 Дж ДИ напряжения: от 0,03 до 5 мВ ДИ объемной доли углекислого газа: от 0 до 20 % СО2 | ±2 мм рт.ст. ±1 уд/мин; ±2 % ±0,1 ºС ±2 % ±1 уд/мин; ±1 % ±1 вдох/мин ±0,5 Дж; ±10 % ±5 % ±4 % | ул. Челюскинцев, 59а, 212003, г.Могилёв |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в местах осуществления деятельности аккредитованного субъекта

** – деятельность осуществляется непосредственно в месте(ах) осуществления деятельности аккредитованного субъекта и за его пределами;