ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Виды поверки: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области деятельности | наименование средства измерений | наилучшие метрологические характеристики поверяемых средств измерений |  |  |
|  |  |  |  | пределы, диапазоны, номинальные значения | класс точности, разряд, погрешность |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | 2 | 26.51/99.001 | Устройство контроля осевого сдвига ротора турбоагрегата типа ИП-7; ИП-17; ИП-77 | от 0 до 5 мм | ± 2,5 % | ул. Монтажников, 10, 220019, г. Минск |
| 1.2** | 2 | 26.51/ 99.001 | Устройство измерения абсолютного расширения цилиндра турбоагрегата ИП-16 | от 0 до 350 мм | ± 2,5 % | ул. Монтажников, 10, 220019, г. Минск |
| 1.3** | 2 | 26.51/ 99.001 | Устройство измерения относительного расширения ротора и цилиндра турбоагрегата ИП-8; ИП-8А | от 0 до 40 мм | ± 5,0 % | ул. Монтажников, 10, 220019, г. Минск |
| 1.4** | 2 | 26.51/ 99.001 | Устройство контроля относительного виброперемещения вала ротора турбоагрегата ИП-6 - максимальное пиковое значение размаха относительного виброперемещения; - зазор | от 0 до 500 мкм от 0 до 2,5 мм | ± 5,0 % ± 5,0 % | ул. Монтажников, 10, 220019, г. Минск |
| 6.1** | 2 | 26.51/ 99.006 | Измеритель вибрации ИП-71 (ИП-21) | от 0,2 до 30 мм/с | ± 6 % | ул. Монтажников, 10, 220019, г. Минск |
| 6.2** | 2 | 26.51/ 99.006 | Тахометр ИП-74 | от 1 до 10000 об/мин | ± 2 об/мин | ул. Монтажников, 10, 220019, г. Минск |
| 1.5** | 2 | 26.51/ 99.001 | Измеритель искривления вала типа ИП-75 - искривление вала - зазор | от 25 до 500 мкм от 0 до 2,5 мм | ± 5,0 % ± 0,2 мм | ул. Монтажников, 10, 220019, г. Минск |
| 1.6** | 2 | 26.51/ 99.001 | Измеритель осевого сдвига ИП – 107 (для Лидских ТС) | от 0 до 4 мм | ± 2,0 % | ул. Монтажников, 10, 220019, г. Минск |
| 6.3** | 2 | 26.51/ 99.006 | Устройство контрольно-сигнальное ВВК-331 | от 1 до 30 мм/с | ± 10 % | ул. Монтажников, 10, 220019, г. Минск |
| 1.7** | 2 | 26.51/ 99.001 | Аппаратура технологического контроля параметров и защиты энергетических турбоагрегатов ЛМЗ – 97.04С и ЛМЗ-97.09С, измерительные каналы: - зазора | от 0,5 до 3,4 мм | ± 50 мкм | ул. Монтажников, 10, 220019, г. Минск |
| 1.8** |  | 26.51/ 99.001 | - осевого сдвига ротора | от 0,1 до 5 мм | ± 100 мкм |  |
| 1.9** |  | 26.51/ 99.001 | - разности расширения ротора и цилиндра | от 0,1 до 10 мм от 0,1 до 30 мм от 0,1 до 60 мм | ± 0,3 мм ± 1,0 мм ± 1,5 мм |  |
| 1.10** |  | 26.51/ 99.001 | - абсолютного расширения цилиндра | от 0 до 80 мм | ± 5,0 % |  |
| 1.11** |  | 26.51/ 99.001 | - уклона | ± 5 мм/м | ± 5,0 % |  |
| 1.12** |  | 26.51/ 99.001 | - перемещения регулировочного клапана | от 0 до 120 мм | ± 5,0 % |  |
| 1.13** |  | 26.51/ 99.001 | - перемещения хода сервомотора | от 0 до 360 мм | ± 5,0 % |  |
| 1.14** |  | 26.51/ 99.001 | - размаха виброперемещения | от 15 до 600 мкм | ± 10 % |  |
| 6.4** |  | 26.51/ 99.006 | - среднего квадратического значения (СКЗ) виброскорости | от 0,5 до 30 мм/с | ± 10 % |  |
| 1.15** | 2 | 26.51/ 99.001 26.51/ 99.006 | Многоканальная система виброзащиты и диагностики СВИД ИТ12, измерительные каналы: - виброперемещения и размаха виброперемещения | от 5 до 500 мкм | ± (4 + 0,03∙Lт) мм, где Lт – текущее значение виброперемещения/ размаха виброперемещения | ул. Монтажников, 10, 220019, г. Минск |
| 1.16** |  | 26.51/ 99.001 | - расстояния до объекта контроля | от 800 до 2800 мкм | ± 25 мкм |  |
| 6.5** |  | 26.51/ 99.006 | - мгновенного значения виброскорости (ВСК) и среднего квадратического значения (СКЗ) виброскорости синусоидального сигнала (канал СКЗ ВСК) | от 0,1 до 100 мм/с | ± 2,5 % |  |
| 6.6** |  | 26.51/ 99.006 | - частота следования меток на валу (канал ТХМ) | от 0,5 до 1000 Гц от 1000 до 10000 Гц | ± (0,015 + 0,0025·Fт), % где Fт – текущее значение частоты следования меток Δ = ± 1,0 % |  |
| 1.17** | 2 | 26.51/ 99.001 26.51/ 99.023 | Система контроля, управления и диагностики ИТ14, измерительные каналы: - размаха виброперемещения («искривление ротора») | от 6 до 2000 мкм | ± (4,0 + ± 0,4 · (Ld / Lизм )) %, где Ld – верхнее значение диапазона измерения, мкм; Lизм – измеренное значение виброперемещения, мкм | ул. Монтажников, 10, 220019, г. Минск |
| 1.18** |  | 26.51/ 99.001 | - расстояния (линейное смещение) | от 1,9 до 345 мм | для датчиков: ИТ 12.36.000 ± 1,5 %; ИТ 12.30.000 ± 2,0 %; ИТ14.33.000 ± 2,5 % |  |
| 1.19** | 2 | 26.51/ 99.001 | - уклона | ± 4 мм | ± 2,0 % | ул. Монтажников, 10, 220019, г. Минск |
| 6.7** |  | 26.51/ 99.006 | - среднего квадратического значения виброскорости | от 0,1 до 100,0 мм/с | ± 5 % |  |
| 6.8** |  | 26.51/ 99.006 | - частоты вращения вала | (0,6 – 5000) об/мин от 5000 до 50000 об/мин | ± 0,5 об/мин ± 0,01 % |  |
| 1.20** | 2 | 26.51/ 99.001 | Система мониторинга роторных агрегатов ИС АСУ ТП «Вектор-М», измерительные каналы: - ТМК-006ОС осевого сдвига ротора | ± 2 мм | ± 3,5 % | ул. Монтажников, 10, 220019, г. Минск |
| 1.21** |  | 26.51/ 99.001 | - ТМК-006ОР относительного расширения ротора | ± 25 мм | ± 3,0 % |  |
| 1.22** |  | 26.51/ 99.001 | - ТМК-006ЛП линейного перемещения | от 0 до 320 мм | ± 3,0 % |  |
| 1.23** |  | 26.51/ 99.001 | - ТМК-006ИВ искривления и боя вала | от 0 до 1000 мкм | ± 2,5 % |  |
| 1.24** |  | 26.51/ 99.001 | - ТМК-006ИВ зазора | от 0,4 до 2,4 мм | ± 2,5 % |  |
| 1.25** |  | 26.51/ 99.001 | - ТМК-006УН угла наклона | ± 5 мм/м | ± 2,0 % |  |
| 1.26** |  | 26.51/ 99.001 | - ТМК-006ОВ относительной вибрации ротора (относительного виброперемещения) | от 0 до 1400 мкм | ± 3,0 % |  |
| 6.9** |  | 26.51/ 99.006 | - ТМК-002 измерения виброскорости | от 0 до 30 мм/с | ± 3,5 % |  |
| 6.10** |  | 26.51/ 99.006 | - ТМК-007 измерения числа оборотов | от 0 до 20000 об/мин | ± 1,0 об/мин |  |
| 1.27** | 2 | 26.51/ 99.001 26.51/ 99.006 | Аппаратура Вибробит 100, измерительные каналы: - относительного виброперемещения | от 10 до 400 мкм | ± 8,0 % | ул. Монтажников, 10, 220019, г. Минск |
| 1.28** |  | 26.51/ 99.001 | - статического смещения | от 0 до 360 мм | ± 5,0 % |  |
| 1.29** |  | 26.51/ 99.001 | - наклона | ± 1 мм/м | ± 8,0 % |  |
|  |  |  |  | ± 5 мм/м | ± 5,0 % |  |
| 6.11** |  | 26.51/ 99.006 | - среднего квадратического значения (СКЗ) виброскорости | от 0,4 до 30 мм/с | ± 6,0 %. |  |
| 6.12** |  | 26.51/ 99.006 | - числа оборотов ротора | от 200 до 10000 об/мин | ± 1,0 об/мин |  |
| 1.30** | 2 | 26.51/ 99.001 26.51/ 99.006 | Аппаратура Вибробит 300, измерительные каналы: - относительного виброперемещения | от 10 до 500 мкм | ± 5,0 % | ул. Монтажников, 10, 220019, г. Минск |
| 1.31** |  | 26.51/ 99.001 | - статического смещения | от 0 до 360 мм | ± 2,5 % |  |
| 6.13** |  | 26.51/ 99.006 | - среднее квадратическое значение (СКЗ) виброскорости | от 0,4 до 30 мм/с | ± 3,0 % |  |
| 6.14** |  | 26.51/ 99.006 | - числа оборотов ротора | от 2 до 12000 об/мин | ± 2,0 об/мин |  |
| 1.32** | 2 | 26.51/ 99.001 26.51/ 99.006 | Аппаратура Вибробит 400, измерительные каналы: - абсолютного виброперемещения | от 10 до 1000 мкм | ± 2,5 % | ул. Монтажников, 10, 220019, г. Минск |
| 1.33** |  | 26.51/ 99.001 | - относительного виброперемещения | от 10 до 1000 мкм | ± 4,0 % |  |
| 1.34** |  | 26.51/ 99.001 | - смещения | от 0 до 360 мм | ± 2,5 % |  |
| 6.15** |  | 26.51/ 99.006 | - среднего квадратического значения (СКЗ) виброскорости | от 0,3 до 32 мм/с | ± 2,5 % |  |
| 6.16** |  | 26.51/ 99.006 | - виброускорения | от 0,2 до 16 м/с2 | ± 2,5 % |  |
| 6.17** |  | 26.51/ 99.006 | - числа оборотов ротора | от 1 до 12000 об/мин | ± 1,0 об/мин |  |
| 1.35** | 2 | 26.51/ 99.001 | Аппаратура контроля механических параметров турбоагрегата ЭП – 1000, измерительные каналы: - зазора | от 0 до 2,5 мм | ± 0,2 мм | ул. Монтажников, 10, 220019, г. Минск |
| 1.36** |  | 26.51/ 99.001 | - осевого сдвига | от 0 до 5 мм | ± 2,0 % |  |
| 1.37** |  | 26.51/ 99.001 | - относительного расширения | от 0 до 40 мм | ± 5,0 % |  |
| 1.38* |  | 26.51/ 99.001 | - абсолютного расширения | от 0 до 360 мм | ± 2,0 % |  |
| 1.39** |  | 26.51/ 99.001 | - относительного виброперемещения | от 10 до 500 мкм | ± 3,0 % |  |
| 6.18** |  | 26.51/ 99.006 | - среднего квадратического значения (СКЗ) виброскорости | от 0,2 до 30 мм/с | ± 4 + 0,4(Хк / Х -1)), % где Хк - верхний диапазон измерения СКЗ виброскорости, мм/с; Х – измеренное значение СКЗ виброскорости, мм/с |  |
| 6.19** |  | 26.51/ 99.006 | - частоты вращения | от 1 до 10000 об/мин | ± 1,0 об/мин |  |
| 1.40** | 2 | 26.51/ 99.001 | Аппаратура контроля вибраций ИВ – ТА, измерительные каналы: - осевого сдвига | от 0,25 до 4,50 мм | ± 7,0 % | ул. Монтажников, 10, 220019, г. Минск |
| 6.20** |  | 26.51/ 99.006 | - амплитудное значение виброускорения | от 10 до 2000 м/с2 | В диапазоне от Амин до А пр/50: ± (0,09+ 0,001*Апр/А) * 100, %, где Амин – нижняя граница диапазона измерений, м/с2; Апр – верхняя граница диапазона измерений, м/с2; А – значение измеренного параметра, м/с2 |  |
|  |  |  |  |  | В диапазоне свыше А пр/50 до Апр: ± 10,0 % | ул. Монтажников, 10, 220019, г. Минск |
| 6.21** | 2 | 26.51/ 99.006 | - среднего квадратического значения (СКЗ) виброускорения | от 7 до 1414 м/с2 | В диапазоне от Амин до А пр/50: ± (0,09+ 0,001*Апр/А) * 100, %, где Амин – нижняя граница диапазона измерений, м/с2; Апр – верхняя граница диапазона измерений, м/с2; А – значение измеренного параметра, м/с2 | ул. Монтажников, 10, 220019, г. Минск |
|  |  |  |  |  | В диапазоне свыше А пр/50 до Апр: ± 10,0 % |  |
| 6.22** | 2 | 26.51/ 99.006 | - среднего квадратического значения (СКЗ) виброскорости | от 0,5 до 141,4 мм/с | В диапазоне от Амин до А пр/50: ± (0,09+ 0,001*Апр/А) * 100, %, где Амин – нижняя граница диапазона измерений, мм/с; Апр – верхняя граница диапазона измерений, мм/с; А – значение измеренного параметра, мм/с | ул. Монтажников, 10, 220019, г. Минск |
|  |  |  |  |  | В диапазоне свыше А пр/50 до Апр: ± 10,0 % |  |
| 1.41** | 2 | 26.51/ 99.001 | - амплитудного значения виброперемещения | от 10 до 1000 мкм | В диапазоне от Амин до А пр/50: ± (0,09+ 0,001*Апр/А) * 100, %, где Амин – нижняя граница диапазона измерений, мкм; Апр – верхняя граница диапазона измерений, мкм; А – значение измеренного параметра, мкм | ул. Монтажников, 10, 220019, г. Минск |
|  |  |  |  |  | В диапазоне свыше А пр/50 до Апр: ± 10,0 % |  |
| 1.42** | 2 | 26.51/ 99.001 | - среднего квадратического значения (СКЗ) виброперемещения | от 7 до 707 мкм | В диапазоне от Амин до А пр/50: ± (0,09+ 0,001*Апр/А) * 100, %, где Амин – нижняя граница диапазона измерений, мкм; Апр – верхняя граница диапазона измерений, мкм; А – значение измеренного параметра, мкм | ул. Монтажников, 10, 220019, г. Минск |
|  |  |  |  |  | В диапазоне свыше А пр/50 до Апр: ± 10,0 % |  |
| 1.43** | 2 | 26.51/ 99.001 | - размаха относительного виброперемещения | от 7 до 707 мкм | ± 10,0 % | ул. Монтажников, 10, 220019, г. Минск |
| 1.44* | 2 | 26.51/ 99.001 | Аппаратура контроля вибраций ИВ–Д–ПФ, измерительные каналы: - осевого сдвига | от 0,25 до 2,5 мм | ± 7,0 % | ул. Монтажников, 10, 220019, г. Минск |
| 6.23** |  | 26.51/ 99.006 | - амплитудного значения виброускорения | от 2,5 до 500 м/с2 | В диапазоне от Амин до А пр/20: ± (0,09+ 0,001*Апр/А)*100, %, где Амин – нижняя граница диапазона измерений, м/с2; Апр – верхняя граница диапазона измерений, м/с2; А – значение измеренного параметра, м/с2 |  |
|  |  |  |  |  | В диапазоне свыше А пр/20 до Апр: ± 10,0 % |  |
| 6.24** | 2 | 26.51/ 99.006 | - амплитудного значения виброскорости | от 0,35 до 141 мм/с | В диапазоне от Амин до А пр/20: ± (0,09+ 0,001*Апр/А)* * 100, %, где Амин – нижняя граница диапазона измерений, мм/с; Апр – верхняя граница диапазона измерений, мм/с; А – значение измеренного параметра, мм/с | ул. Монтажников, 10, 220019, г. Минск |
|  |  |  |  |  | В диапазоне свыше А пр/20 до Апр: ± 10,0 % | ул. Монтажников, 10, 220019, г. Минск |
| 6.25** | 2 | 26.51/ 99.006 | - среднего квадратического значения виброскорости | от 0,25 до 100 мм/с | В диапазоне от Амин до А пр/20: ± (0,09+ +0,001*Апр/А)* 100, %, где Амин – нижняя граница диапазона измерений, мм/с; Апр – верхняя граница диапазона измерений, мм/с; А – значение измеренного параметра, мм/с | ул. Монтажников, 10, 220019, г. Минск |
|  |  |  |  |  | В диапазоне свыше А пр/20 до Апр: ± 10,0 % |  |
| 1.45** |  | 26.51/ 99.001 | - амплитудного значения виброперемещения | от 5 до 300 мкм | ± 10,0 % |  |
| 1.46** |  | 26.51/ 99.001 | - размаха относительного виброперемещения | от 10 до 500 мкм | ± 10,0 % |  |
| 6.26** | 2 | 26.51/ 99.006 | Приборы для измерения контроля вибрации «КАСКАД-СИСТЕМА» | от 0,5 до 30,0 мм/с | ± 6,0 % | ул. Монтажников, 10, 220019, г. Минск |